Об утверждении требований

к организации деятельности субъектов обращения донорской

крови и (или) ее компонентов по заготовке, хранению,

транспортировке донорской крови и (или) ее компонентов,

включая штатные нормативы и стандарт оснащения

В соответствии с пунктом 6 Правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови 
и ее компонентов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2025 г. № 641, приказываю:

- Утвердить прилагаемые требования к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов по заготовке, хранению, транспортировке донорской крови и (или) ее компонентов, включая штатные нормативы и стандарт оснащения, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 1167н «Об утверждении требований к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов по заготовке, хранению, транспортировке донорской крови и (или) ее компонентов, включая штатные нормативы 
и стандарт оснащения» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 2 декабря 2020 г., регистрационный № 61231).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2027 г.

Министр                                                                                            М.А. Мурашко

Утверждены

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «___» _______ 2026 г. №______

Требования

к организации деятельности субъектов обращения донорской крови 
и (или) ее компонентов по заготовке, хранению, транспортировке донорской крови и (или) ее компонентов, включая штатные 
нормативы и стандарт оснащения

- Настоящие документ устанавливает требования к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов 
по заготовке, хранению, транспортировке донорской крови 
и (или) ее компонентов, включая штатные нормативы и стандарт оснащения.

- Настоящие требования распространяются на деятельность по заготовке, хранению, транспортировке, осуществляемую медицинскими организациями, их обособленными подразделениями (филиалами) и структурными подразделениями, которые являются субъектами обращения донорской крови и (или) ее компонентов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» и осуществляют деятельность в соответствии с обязательными требованиями к заготовке, хранению, транспортировке донорской крови и (или) ее компонентов, включая обязательные требования безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, установленными Правилами заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови 
и ее компонентов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2025 г. № 641.

- Субъектами обращения донорской крови и (или) ее компонентов, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению донорской крови 
и (или) ее компонентов (далее – организации службы крови), являются станции переливания крови (центры крови) (далее – СПК), их обособленные подразделения и (или) филиалы, отделения трансфузиологии (отделения переливания крови), плазмоцентры, осуществляющие свою деятельность 
в соответствии с приложениями № 1 - 9 к настоящим Требованиям.

- В целях организации выездных форм работы по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов в организациях службы крови формируются выездные бригады.

- Структура, штатные нормативы и стандарт оснащения организаций службы крови (приложения к настоящим Требованиям), установлены без учета других видов медицинской деятельности, которые могут осуществлять организации службы крови на основании лицензий на медицинскую деятельность в соответствии с перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, и лицензии на производство лекарственных средств.

Приложение № 1

к требованиям к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов по заготовке, хранению, транспортировке донорской крови

и (или) ее компонентов, включая штатные нормативы и стандарт оснащения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от ___   ____________2026 г. № ____

Требования

к организации деятельности станции переливания крови

(центра крови)

- Настоящие требования устанавливают обязательные правила организации деятельности станции переливания крови (центра крови) 
(далее – СПК).

- СПК являются самостоятельными медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую деятельность на основании лицензии 
на выполнение работ (услуг) по заготовке, хранению донорской крови 
и (или) ее компонентов.

- Основным видом деятельности СПК является выполнение работ 
по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов 
для клинического использования и иных целей, кроме клинического использования (производство лекарственных средств, медицинских изделий, научно-исследовательские и образовательные цели).

- В случае если в субъекте Российской Федерации осуществляют деятельность более двух СПК, по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья на одну из СПК возлагается функция осуществления организационно-методической работы 
со всеми СПК субъекта Российской Федерации.

- Количество СПК и их мощность в субъекте Российской Федерации определяются потребностью медицинских организаций, образовательных организаций, научных организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
и приравненная к ней служба (далее – медицинская организация), 
в донорской крови и ее компонентах для клинического использования, а также для иных целей, кроме клинического использования (производство лекарственных средств, медицинских изделий, научно-исследовательские 
и образовательные цели).

- Структура СПК и его штатная численность устанавливаются руководителем СПК с  учетом штатных нормативов станции переливания крови (центра крови) (далее – штатные нормативы), предусмотренных приложением № 2 к требованиям к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов по заготовке, хранению, транспортировке донорской крови и (или) ее компонентов, включая штатные нормативы и стандарт оснащения, утвержденным настоящим приказом 
(далее – Требования к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов).

- По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья создаются обособленные подразделения 
и (или) филиалы СПК (далее – обособленные подразделения), расположенные по месту нахождения, отличному от места нахождения СПК, 
и осуществляющие медицинскую деятельность, определяемую СПК.

- Структура обособленного подразделения СПК устанавливается руководителем СПК с учетом возложенных на обособленное подразделение функций.

- С целью иммунизации доноров для заготовки иммуноспецифической плазмы в структуре СПК по решению руководителя СПК предусматривается процедурный кабинет.

- Для обеспечения функций СПК в структуре предусматриваются следующие подразделения:

- отдел обеспечения безопасности донорской крови 
и (или) ее компонентов;

- отдел контроля безопасности донорской крови 
и (или) ее компонентов;

- отдел комплектования доноров, включая кабинет для первичного осмотра доноров;

- отдел заготовки донорской крови и ее компонентов, включая группу долгосрочного хранения компонентов донорской крови;

- отдел заготовки донорской крови и ее компонентов для выездной формы работы (создаются на СПК, осуществляющей выездную форму работу);

- отдел лабораторной диагностики;

- экспедиция с центром управления запасами компонентов донорской крови;

- отдел организации оказания медицинской помощи по профилю «трансфузиология» (создаются на СПК, осуществляющей организационно-методическую работу);

- другие отделы в соответствии с производственной необходимостью.

По решению руководителя СПК подразделения объединяются между собой либо разделяются при сохранении их функций.

- На должность руководителя СПК назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам с высшим образованием, по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
или «Трансфузиология».

- На должность медицинского работника со средним медицинским образованием назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к работникам с высшим образованием 
по специальности «Сестринское дело» или квалификационным требованиям 
к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 83н 
по специальности «Сестринское дело» или «Операционное дело».

- Функциями СПК являются:

планирование деятельности по заготовке, хранению и транспортировке донорской крови и (или) ее компонентов с целью повышения эффективности 
ее клинического использования, анализ потребности медицинских организаций в донорской крови и (или) ее компонентах;

заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов;

обеспечение функционирования системы безопасности донорской крови и (или) ее компонентов;

обеспечение медицинских организаций донорской кровью 
и (или) ее компонентами для клинического использования;

организация и применение выездных форм работы;

организация работ по проведению индивидуального подбора крови 
и ее компонентов для реципиентов;

учет и анализ причин, приведших к развитию реакций и осложнений, возникших у доноров в связи с донацией крови и (или) ее компонентов 
и у реципиентов в связи с трансфузией (переливанием) донорской крови 
и (или) ее компонентов, разработка и проведение мероприятий 
по их профилактике;

оказание организационно-методической и консультативной помощи субъектам обращения донорской крови и (или) ее компонентов по вопросам заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов;

разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных 
на минимизацию списания донорской крови и (или) ее компонентов по причине истечения срока годности;

пропаганда донорства крови и ее компонентов взаимодействие 
с общественными организациями, медицинскими, образовательными 
и научными организациями, профессиональными некоммерческими организациями, создаваемыми медицинскими работниками 
и фармацевтическими работниками, а также средствами массовой информации по вопросам агитации и пропаганды донорства среди населения;

участие в организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях предупреждения возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний;

обеспечение внесения информации в единую базу данных 
по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорств крови и ее компонентов ;

представление отчетности по видам, формам, в сроки и объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, сбор и предоставление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения;

формирование именных списков доноров, представляемых 
к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России»;

проведение мероприятий по повышению устойчивости деятельности СПК в условиях чрезвычайных ситуаций;

иные функции, связанные с заготовкой, хранением, транспортировкой донорской крови и (или) ее компонентов в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ.

- Оснащение СПК и его подразделений осуществляется 
в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением 
№ 3 к Требованиям к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов, утвержденным настоящим Приказом.

- В случае проведения лабораторных исследований в сторонней организации, осуществляющей заготовку донорской крови и ее компонентов, уполномоченной исполнительным органом субъекта Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья, наличие оборудования для проведения таких исследований в организации, осуществляющей заготовку и хранение донорской крови и (или) ее компонентов, не требуется.

Приложение № 2

к требованиям к организации деятельности

субъектов обращения донорской крови

и (или) ее компонентов по заготовке,

хранению, транспортировке донорской крови и (или) ее компонентов, включая штатные нормативы и стандарт оснащения,

утвержденным приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от ___   ____________2026 г. № ____

Штатные нормативы станции переливания крови (центра крови)

- Руководители

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Главный врач | 1 должность |
| Заместитель главного врача | 1 должность при числе должностей медицинского персонала станции переливания крови (врачи и средний медицинский персонал) до 300, далее 1 должность на каждые последующие 200 должностей медицинского персонала станции переливания крови (врачи и средний медицинский персонал) |
| Главная медицинская сестра (главный медицинский брат) | 1 должность |

- Отдел обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее компонентов

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Заведующий отделом - врач-трансфузиолог/врач-эпидемиолог/врач-методист | 1 должность |
| Врач-трансфузиолог | 1 должность на 10 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Врач-эпидемиолог | 1 должность |
| Медицинский статистик | 1 должность на 10 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |

- Отдел контроля безопасности донорской крови 
и (или) ее компонентов

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Заведующий отделом - врач-клинической лабораторной диагностики/врач-бактериолог/врач-вирусолог/Биолог | 1 должность |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог/врач-бактериолог/врач-вирусолог | 1 должность на 3 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Лаборант; медицинский технолог; медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 1 должность на 3 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Старший лаборант (старший медицинский лабораторный техник (старший фельдшер-лаборант), старший медицинский технолог) | 1 должность |
| Санитар (санитарка) | 1 должность на 10 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год, но не более 2 должностей |

- Отдел комплектования доноров, включая кабинет для первичного осмотра доноров

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Заведующий отделом - врач-трансфузиолог | 1 должность |
| Врач-трансфузиолог | 1 должность на 5 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность на 10 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Медицинский регистратор | 1 должность на 2 500 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Менеджер по связям с общественностью | 1 должность |
| Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) /Старшая операционная медицинская сестра (старший операционный медицинский брат) | 1 должность |

- Отдел заготовки донорской крови и ее компонентов, включая группу долгосрочного хранения компонентов донорской крови

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Заведующий отделом - врач-трансфузиолог | 1 должность |
| Врач-трансфузиолог | 1 должность на 3 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Сестра-хозяйка | 1 должность |
| Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной)/операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат)/медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность на 1 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) /Старшая операционная медицинская сестра (старший операционный медицинский брат) | 1 должность |
| Медицинский регистратор | 1 должность на 3 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Санитар (санитарка) | 1 должность на 5 000 литров, но не более 3,0 |
| #### Группа долгосрочного хранения |  |
| Врач-трансфузиолог | 1 должность |
| Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность |
| Медицинский регистратор | 2 должности |
| Инженер | 1 должность |
| Техник | 1 должность |

- Отдел заготовки донорской крови и ее компонентов для выездной формы работы

| Заведующий отделом - врач-трансфузиолог | 1должность |
| --- | --- |
| Врач-трансфузиолог | 1 должность на 2 500 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной)/операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат)/медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность на 1 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Медицинский регистратор | 1 должность на 2 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Лаборант; медицинский технолог; медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 1 должность на 2 500 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) /Старшая операционная медицинская сестра (старший операционный медицинский брат) | 1 должность |

- Отдел лабораторной диагностики

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Заведующий отделом - врач клинической лабораторной диагностики/Биолог | 1 должность |
| Старший лаборант (старший медицинский лабораторный техник (старший фельдшер-лаборант), старший медицинский технолог) | 1 должность |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | 1 должность на 5 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год (устанавливаются при использовании автоматических анализаторов); 1 должность на 2 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год (устанавливаются при использовании полуавтоматических и неавтоматизированных процессов лабораторной диагностики; дополнительно - 2,0 (устанавливаются при осуществлении индивидуального подбора крови и ее компонентов для реципиентов). |
| Лаборант; медицинский технолог; медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 1 должность на 2 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год (устанавливаются при использовании автоматических анализаторов); 1 должность на 1 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год (устанавливаются при использовании полуавтоматических и неавтоматизированных процессов лабораторной диагностики, дополнительно - 3,0 (устанавливаются при осуществлении индивидуального подбора крови и ее компонентов для реципиентов). |
| Санитар (санитарка) | 1 должность на 5 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |

- Экспедиция с центром управления запасами компонентов донорской крови

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Заведующий отделом - врач-трансфузиолог | 1 должность |
| Врач-трансфузиолог | 1 должность на 10 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность на 2 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 должность |
| Санитар (санитарка) | 1 должность на 10 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год, но не более 2,0 |

- Отдел организации оказания медицинской помощи по профилю «трансфузиология»

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Заведующий отделом - врач-методист/врач-трансфузиолог | 1 должность |
| Врач-методист | 1 должность на 10 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Врач-трансфузиолог | 1 должность на 10 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Медицинский статистик | 1 должность на 10 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) /Старшая операционная медицинская сестра (старший операционный медицинский брат) | 1 должность |

- Иные работники

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Юрисконсульт | 1 должность на станцию переливания крови (центр крови) и каждое обособленное подразделение станции переливания крови (центра крови) |
| Инженер по защите информации | 2 должности на станцию переливания крови (центр крови) и каждое обособленное подразделение станции переливания крови (центра крови) |
| Техник по защите информации | 1 должность на станцию переливания крови (центр крови) и каждое обособленное подразделение станции переливания крови (центра крови) |
| Техник-программист | 2 должности на станцию переливания крови (центр крови) и каждое обособленное подразделение станции переливания крови (центра крови) |
| Инженер (по обслуживанию оборудования) | 1 должность на 10 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |

Приложение № 3

к требованиям к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов по заготовке, хранению, транспортировке донорской крови

и (или) ее компонентов, включая штатные нормативы и стандарт оснащения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от ___   ____________2026 г. № _____

Стандарт оснащения

станции переливания крови (центра крови)

| ### 1. Отдел обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее компонентов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Прочее оборудование |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования |  | Требуемое количество (единиц) |  |
| 1. | Автоматизированное рабочее место, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе |  | 1 на 1 медицинского работника |  |
| 2. | Принтер |  | Не менее 1 каждого оборудования, либо взамен принтера, копировального аппарата и сканера предусматривается многофункциональное устройство - 1 |  |
| 3. | Копировальный аппарат |  |  |  |
| 4. | Сканер |  |  |  |
| 5. | Источник бесперебойного питания |  | 1 на 1 рабочее место |  |
| 6. | Комплекс технических средств для создания сегмента единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов (далее – базы данных донорства крови и ее компонентов) |  | Не менее 1 (определяется конфигурацией технических средств, рекомендованной оператором базы данных донорства крови и ее компонентов) |  |
| ### 2. Отдел контроля безопасности донорской крови и (или) ее компонентов |  |  |  |  |  |
| #### Медицинское оборудование |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования | Требуемое количество (единиц) |
| 7. | 130570 | Анализатор гематологический для in vitro диагностики, полуавтоматический | Анализатор гематологический | 1 |
| 8. | 124480 | Пипетка механическая | Дозатор пипеточный | 6 |
|  | 124540 | Микропипетка механическая |  |  |
|  | 187260 | Микропипетка с ручным заполнением |  |  |
|  | 292310 | Пипетка электронная, многофункциональная |  |  |
|  | 292390 | Микропипетка электронная |  |  |
|  | 261390 | Дозатор жидкости лабораторный, ручной |  |  |
| 9. | 284890 | Перемешиватель растворов | Шейкер для перемешивания пробирок с кровью | 1 |
| 10. | 261700 | Встряхиватель лабораторный | Встряхиватель медицинский вибрационный | 1 |
| 11. | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский (+2° - +6° C) | Не менее 2 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
|  | 321680 | Холодильник/морозильник для крови |  |  |
|  | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории |  |  |
|  | 355180 | Холодильник/инкубатор для крови |  |  |
| 12. | 361930 | Индикатор температуры для медицинских продуктов, электронный | Терморегистратор | Не менее 1 (определяется по числу медицинских изделий для хранения и транспортировки донорской крови и (или) ее компонентов, образцов крови) |
| 13. | 228180 | Бокс ламинарный | Шкаф биологической безопасности | Не менее 2 |
|  | 273230 | Бокс биологической безопасности класса II |  |  |
| 14. | 261210 | Коагулометр для in vitro диагностики, лабораторный, полуавтоматический | Коагулометр | 1 |
|  | 261740 | Коагулометр для in vitro диагностики, лабораторный, автоматический |  |  |
| 15. | 214590 | Центрифуга цитологическая | Центрифуга лабораторная медицинская настольная | 2 |
|  | 238940 | Центрифуга для микрогематокрита |  |  |
|  | 248410 | Центрифуга для микрообразцов |  |  |
|  | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения |  |  |
| 16. | 165080 | pH-метр для in vitro диагностики | pH-метр (предусматривается для организаций службы крови, имеющих лицензию на приготовление питательных сред) | 1 |
| 17. | 261330 | Анализатор гемоглобина для in vitro диагностики, лабораторный, автоматический | Аппарат для определения свободного гемоглобина | 1 |
|  | 261380 | Анализатор гемоглобина для in vitro диагностики, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
|  | 287970 | Анализатор гемоглобина для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 350250 | Анализатор гемоглобина/гематокрита для in vitro диагностики |  |  |
| 18. | 321680 | Холодильник/морозильник для крови | Морозильник медицинский (ниже -25° C, для хранения контрольных сывороток) | 1 |
|  | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории |  |  |
| 19. | 215800 | Размораживатель плазмы крови | Аппарат для быстрого размораживания плазмы, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов | 1 |
| 20. | 124570 | Весы прецизионные механические | Весы электронные медицинские (диапазон измерений 0,1 - 1000 г, класс точности: II высокий) | 1 |
|  | 145700 | Весы для взвешивания крови |  |  |
|  | 261490 | Весы лабораторные, электронные |  |  |
|  | 292280 | Весы прецизионные электронные |  |  |
| 21. | 245230 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов для in vitro диагностики, автоматический | Анализатор бактериологический | 1 |
|  | 245240 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов для in vitro диагностики, ручной |  |  |
|  | 245250 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
|  | 144210 | Анализатор культуры крови ИВД, автоматический |  |  |
| 22. | 135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля для in vitro диагностики, стационарный, полуавтоматический | Анализатор биохимический | 1 |
|  | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля для in vitro диагностики, портативный, автоматический |  |  |
|  | 135270 | Анализатор биохимический метаболического профиля для in vitro диагностики, портативный, полуавтоматический |  |  |
|  | 135280 | Анализатор биохимический метаболического профиля для in vitro диагностики, стационарный, автоматический |  |  |
|  | 140890 | Анализатор биохимический на сухой химии для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
|  | 140900 | Анализатор биохимический на сухой химии для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
|  | 181710 | Анализатор биохимический центрифужный для in vitro диагностики |  |  |
|  | 261610 | Анализатор биохимический многоканальный для in vitro диагностики, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
|  | 261710 | Анализатор биохимический одноканальный для in vitro диагностики, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 287890 | Анализатор многоканальный биохимический для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента, питание от сети |  |  |
|  | 287910 | Анализатор одноканальный биохимический для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 340380 | Анализатор многоканальный биохимический для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента, питание от батареи |  |  |
|  | 261550 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 261770 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
| 23. | 262830 | Спектрофотометр флуоресцентный ИВД, автоматический | Спектрофотометр (предусматривается для организаций службы крови, где отсутствует анализатор биохимический для контроля белка в надосадочной жидкости) | 1 |
|  | 240540 | Фотометр, абсорбционный/трансмиссионный, автоматический |  |  |
|  | 247290 | Считывающее устройство для микропланшетов ИВД, автоматическое |  |  |
|  | 113970 | Анализатор иммунологический фотометрический/спектроскопический ИВД |  |  |
|  | 262840 | Спектрофотометр флуоресцентный ИВД, полуавтоматический |  |  |
|  | 261770 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
| 24. | 103360 | Цитометр проточный для in vitro диагностики, полуавтоматический | Аппарат для подсчета остаточного содержания клеток в компонентах крови | 1 |
|  | 103380 | Цитометр проточный для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
| 25. | 342090 | Разделитель/запаиватель для трубки пакета с донорской кровью | Запаиватель для трубок | 1 |
| 26. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 (определяется объемом помещения и характеристиками оборудования) |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 27. | 348440 | Контейнер для транспортировки пакетов с кровью | Термоконтейнер переносной для кратковременного хранения крови и кровезаменителей | Не менее 2 |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
| 28. | 267520 | Набор для забора проб воздуха | Аппарат для забора воздуха | 1 |
| 29. | 111930 | Стерилизатор на основе гамма-излучения | Стерилизатор медицинский | Не менее 1 |
|  | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный |  |  |
|  | 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |  |  |
|  | 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |  |  |
|  | 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |  |  |
|  | 173090 | Стерилизатор сухожаровой |  |  |
|  | 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |  |  |
|  | 188040 | Стерилизатор-кипятильник |  |  |
|  | 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |  |  |
|  | 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |  |  |
|  | 215790 | Стерилизатор плазменный |  |  |
|  | 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |  |  |
|  | 253700 | Стерилизатор паровой |  |  |
|  | 253710 | Стерилизатор микроволновой |  |  |
|  | 264730 | Стерилизатор на основе диоксида хлора |  |  |
|  | 291960 | Стерилизатор электролитический |  |  |
|  | 292340 | Стерилизатор электронно-лучевой |  |  |
|  | 303850 | Стерилизатор рентгеновский |  |  |
|  | 330780 | Стерилизатор паровой |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| #### Прочее оборудование |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования |  | Требуемое количество (единиц) |  |
| 30. | Автоматизированное рабочее место, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе |  | 1 на 1 медицинского работника |  |
| 31. | Принтер - |  | Не менее 1 каждого оборудования, либо взамен принтера, копировального аппарата и сканера предусматривается многофункциональное устройство - 1 |  |
| 32. | Копировальный аппарат |  |  |  |
| 33. | Сканер |  |  |  |
| 34. | Источник бесперебойного питания |  | 1 на 1 рабочее место (определяется по числу медицинских изделий для автоматизированных лабораторных исследований) |  |
| 35. | Сканер штрих-кодов |  | Не менее 1 |  |
| 36. | Комплекс технических средств для создания сегмента базы данных донорства крови и ее компонентов |  | Не менее 1 (определяется конфигурацией технических средств, рекомендованной оператором базы данных донорства крови и ее компонентов) |  |
| ### 3. Отдел комплектования доноров |  |  |  |  |  |
| #### Медицинское оборудование |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования | Требуемое количество (единиц) |
| 37. | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы напольные электронные медицинские | 1 на 1 кабинет для первичного осмотра доноров |
| 38. | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 на 1 кабинет для первичного осмотра доноров |
| 39. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 (определяется объемом помещения и характеристиками оборудования) |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 40. | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 на 1 врача- специалиста |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
| 41. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 на 1 врача- специалиста |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 42. | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр медицинский электронный инфракрасный | 1 на 1 врача- специалиста |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |  |  |
|  | 341690 | Термометр для пациента беспроводной, одноразового использования |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
| #### Прочее оборудование |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования |  | Требуемое количество (единиц) |  |
| 43. | Автоматизированное рабочее место, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе - - |  | 1 на 1 медицинского работника По числу |  |
| 44. | Принтер |  | Не менее 1 каждого оборудования, либо взамен принтера, копировального аппарата и сканера предусматривается многофункциональное устройство - 1 |  |
| 45. | Копировальный аппарат |  |  |  |
| 46. | Сканер |  |  |  |
| 47. | Источник бесперебойного питания |  | 1 на 1 рабочее место |  |
| 48. | Сканер штрих-кодов |  | Не менее 1 |  |
| 49. | Комплекс технических средств для создания сегмента базы данных донорства крови и ее компонентов |  | Не менее 1 (определяется конфигурацией технических средств, рекомендованной оператором единой базы данных донорства крови и ее компонентов) |  |
| ### 4. Отдел заготовки донорской крови и ее компонентов, включая группу долгосрочного хранения компонентов донорской крови |  |  |  |  |  |
| #### Медицинское оборудование |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования | Требуемое количество (единиц) |
| 50. | 126460 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор автоматический наружный | 1 |
|  | 126470 | Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 262430 | Дефибриллятор внешний автоматический для использования непрофессионалами с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 51. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка фильтрационная | 1 |
|  | 131960 | Стойка для внутривенных вливаний, с потолочным креплением |  |  |
| 52. | 279940 | Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Комплект противошоковый | Не менее 1 |
|  | 279960 | Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 53. | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 2 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
| 54. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 2 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 55. | 215800 | Размораживатель плазмы крови | Аппарат для быстрого размораживания плазмы, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов | 2 |
| 56. | 262900 | Система афереза | Аппарат автоматического донорского плазмафереза | 1 на 1 000 донаций плазмы методом афереза в год, но не менее 1 |
| 57. | 262900 | Система афереза | Аппарат для цитоплазмафереза (предусматривается для организаций, осуществляющих заготовку тромбоцитов) | 1 на 700 донаций клеток крови в год, но не менее 1 |
| 58. | 328060 | Сепаратор компонентов крови, автоматический | Аппарат автоматизированного разделения компонентов крови/плазмоэкстрактор | 1 на 3 000 донаций цельной крови в год, но не менее 1 |
|  |  | Плазмоэкстрактор |  |  |
| 59. | 145090 | Камера морозильная для плазмы крови | Установка для замораживания плазмы крови и биологических продуктов | 1 на 5 000 литров цельной крови в год, но не менее 2 |
|  | 330070 | Камера морозильная лабораторная контактная быстрой заморозки |  |  |
| 60. | 145700 | Весы для взвешивания крови | Весы электронные настольные медицинские | 1 |
|  | 261490 | Весы лабораторные, электронные |  |  |
|  | 292280 | Весы прецизионные электронные |  |  |
| 61. | 145700 | Весы для взвешивания крови | Весы-помешиватели для сбора донорской крови | 1 на 1 донорское кресло (донорское кресло, используемое для донаций цельной крови) |
| 62. | 337210 | Противовес для центрифужной пробирки | Уравновешиватель центрифужных стаканов | 1 |
| 63. | 145090 | Камера морозильная для плазмы крови | Камера сборная теплоизоляционная, низкотемпературная для хранения компонентов/Морозильник медицинский (ниже -25° C) | Не менее 1 определяется необходимым объемом хранения плазмы) |
|  | 321680 | Холодильник/морозильник для крови |  |  |
| 64. | 361930 | Индикатор температуры для медицинских продуктов, электронный | Терморегистратор | Не менее 1 (определяется по числу медицинских изделий для хранения и транспортировки донорской крови и (или) ее компонентов, образцов крови) |
| 65. | 144000 | Система замораживания/размораживания эритроцитов донорской крови | Аппарат для автоматической глицеролизации, деглицеролизации и отмывания эритроцитов крови (предусматривается для медицинских организаций, осуществляющих замораживание, размораживание и отмывание эритроцитсодержащих компонентов) | 1 на 350 процедур в год |
| 66. | 144000 | Система замораживания/размораживания эритроцитов донорской крови | Комплект оборудования для замораживания и хранения клеток крови при сверхнизкой температуре (предусматривается для медицинских организаций, осуществляющих замораживание, размораживание и отмывание эритроцитсодержащих компонентов) | Не менее 1 (определяется необходимым объемом хранения) |
| 67. | 305960 | Облучатель крови ионизирующим излучением | Аппарат для облучения компонентов донорской крови (предусматривается в случае заготовки облученных компонентов донорской крови) | 1 на 1 000 единиц цельной крови и/или клеток крови в год |
|  | 343000 | Облучатель крови рентгеновским излучением |  |  |
| 68. | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло донорское стационарное | 1 на 2 500 литров цельной крови в год, но не менее 1 |
|  | 259880 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием |  |  |
| 69. | 202290 | Облучатель крови in vitro ультрафиолетовый | Система инактивации вирусов в плазме крови (предусматривается в случае использования инактивации патогенных биологических агентов в компонентах донорской крови) | 1 |
| 70. | 111930 | Стерилизатор на основе гамма-излучения | Стерилизатор медицинский (предусматривается в случае, если не используются одноразовые медицинские изделия) | 1 |
|  | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный |  |  |
|  | 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |  |  |
|  | 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |  |  |
|  | 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |  |  |
|  | 173090 | Стерилизатор сухожаровой |  |  |
|  | 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |  |  |
|  | 188040 | Стерилизатор-кипятильник |  |  |
|  | 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |  |  |
|  | 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |  |  |
|  | 215790 | Стерилизатор плазменный |  |  |
|  | 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |  |  |
|  | 253700 | Стерилизатор паровой |  |  |
|  | 253710 | Стерилизатор микроволновой |  |  |
|  | 264730 | Стерилизатор на основе диоксида хлора |  |  |
|  | 291960 | Стерилизатор электролитический |  |  |
|  | 292340 | Стерилизатор электронно-лучевой |  |  |
|  | 303850 | Стерилизатор рентгеновский |  |  |
|  | 330780 | Стерилизатор паровой |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 71. | 154260 | Перемешиватель тромбоцитов | Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером) | Не менее 1 (определяется необходимым объемом хранения тромбоцитов) |
| 72. | 342090 | Разделитель/запаиватель для трубки пакета с донорской кровью | Запаиватель для трубок | 1 на 1 донорское кресло |
|  | 359240 | Разделитель/запаиватель для трубки пакета с донорской кровью |  |  |
| 73. | 116950 | Устройство для запаивания пакетов | Устройство для стерильного соединения трубок пластикатных контейнеров | Не менее 2 |
|  | 342100 | Устройство для запаивания полимерных магистралей, ручное |  |  |
| 74. | 117910 | Центрифуга напольная высокоскоростная | Центрифуга рефрижераторная | 1 на 5 000 донаций цельной крови в год, но не менее 1 |
|  | 143900 | Центрифуга для банка крови |  |  |
|  | 274480 | Центрифуга напольная низкоскоростная, с охлаждением |  |  |
| 75. | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский (температура +2 - +6° C) | Не менее 1 (определяется необходимым объемом хранения эритроцитсодержащих компонентов) |
|  | 321680 | Холодильник/морозильник для крови |  |  |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
| 76. | 169810 | Установка криогенная лабораторная, с использованием жидкого азота | Установка криогенная лабораторная (предусматривается в случае хранения клеток крови в жидком азоте) | 1 |
|  | 169820 | Установка криогенная лабораторная, с использованием газообразного азота |  |  |
| 77. | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Тележка медицинская | Не менее 4 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 78. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив напольный для вливаний инфузионных растворов (предусматривается при отсутствии штатива в составе донорского кресла и медицинского изделия (аппарата) для заготовки донорской крови и (или) ее компонентов) | 1 на 1 донорское кресло |
| 79. | 145490 | Контейнер для хранения или культивирования крови/тканей | Термоконтейнер переносной для кратковременного хранения крови и кровезаменителей | Не менее 2 |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
|  | 348440 | Контейнер для транспортировки пакетов с кровью |  |  |
| 80. | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Контейнер для транспортировки образцов крови | Не менее 2 |
|  | 293380 | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови |  |  |
| 81. | 108710 | Контейнер лабораторный общего назначения, многоразового использования | Термоконтейнер для транспортировки реагентов | Не менее 2 |
|  | 108740 | Контейнер лабораторный общего назначения, нестерильный |  |  |
|  | 108750 | Контейнер лабораторный общего назначения, стерильный |  |  |
| 82. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Бак многоразовый с тележкой для сбора, хранения медицинских отходов | Не менее 3 |
| 83. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 (определяется объемом помещения и характеристиками оборудования) |
|  | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная |  |  |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 84. | 153900 | Тележка для уборки помещений | Тележка для уборки помещений | 1 |
| 85. | 335420 | Установка аппаратного обеззараживания/обезвреживания и деструкции медицинских отходов | Установка для деструкции и обеззараживания медицинских отходов | 1 |
| 86. | 348970 | Термопринтер | Термотрансферный принтер этикеток | Не менее 1 |
| 87. | 261320 | Лиофилизатор лабораторный | Аппарат для лиофилизации плазмы (предусматривается для организаций службы крови, осуществляющих заготовку лиофилизированной плазмы) | Не менее 1 (Определяется объемом заготовки лиофилизированной плазмы) |
| #### Прочее оборудование |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования |  | Требуемое количество (единиц) |  |
| 88. | Автоматизированное рабочее место, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе |  | 1 на 1 медицинского работника |  |
| 89. | Принтер |  | Не менее 1 каждого оборудования, либо взамен принтера, копировального аппарата и сканера предусматривается многофункциональное устройство - 1 |  |
| 90. | Копировальный аппарат |  |  |  |
| 91. | Сканер |  |  |  |
| 92. | Источник бесперебойного питания |  | Не менее 1 (определяется по числу аппаратов для плазмафереза/плазмоцита фереза и рабочих мест) |  |
| 93. | Сканер штрих-кодов |  | Не менее 1 |  |
| 94. | Комплекс технических средств для создания сегмента базы данных донорства крови и ее компонентов |  | Не менее 1 (определяется конфигурацией технических средств, рекомендованной оператором базы данных донорства крови и ее компонентов) |  |
| ### 5. Отдел заготовки донорской крови и ее компонентов для выездной формы работы |  |  |  |  |  |
| Медицинское оборудование |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования | Требуемое количество (единиц) |
| 95. | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло донорское мобильное | 1 на 15 донаций на выезд |
|  | 259880 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием |  |  |
| 96. | 124570 | Весы прецизионные механические | Весы электронные медицинские (диапазон измерений 0,1 - 1000 г, класс точности: II высокий) | Не менее 1 (определяется по числу мобильных донорских кресел) |
|  | 145700 | Весы для взвешивания крови |  |  |
|  | 261490 | Весы лабораторные, электронные |  |  |
|  | 292280 | Весы прецизионные электронные |  |  |
| 97. | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 на 1 врача- специалиста |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
| 98. | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр медицинский электронный инфракрасный | 1 на 1 врача- специалиста |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |  |  |
|  | 341690 | Термометр для пациента беспроводной, одноразового использования |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
| 99. | 126460 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор автоматический наружный | 1 |
|  | 126470 | Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 262430 | Дефибриллятор внешний автоматический для использования непрофессионалами с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 100. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка фильтрационная | 1 |
|  | 131960 | Стойка для внутривенных вливаний, с потолочным креплением |  |  |
| 101. | 279940 | Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Комплект противошоковый | 1 |
|  | 279960 | Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 102. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив напольный для вливаний инфузионных растворов (предусматривается при отсутствии штатива в составе донорского кресла и медицинского изделия (аппарата) для заготовки донорской крови и (или) ее компонентов) | 1 на 2 мобильных донорских кресла |
| 103. | 342090 | Разделитель/запаиватель для трубки пакета с донорской кровью | Запаиватель для трубок | 4 |
|  | 359240 | Разделитель/запаиватель для трубки пакета с донорской кровью |  |  |
| 104. | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Контейнер для транспортировки образцов крови | Не менее 1 (определятся исходя из количества образцов крови |
|  | 293380 | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови |  |  |
| 105. | 130570 | Анализатор гематологический для in vitro диагностики, полуавтоматический | Анализатор гематологический (предусматривается для организаций, осуществляющих заготовку компонентов донорской крови методом афереза) | Не менее 1 (определяется по числу должностей лаборанта; медицинского технолога; медицинского лабораторного техника (фельдшера-лаборанта) |
|  | 130690 | Анализатор гематологический для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
| 106. | 336370 | Комплекс передвижной автомобильный для заготовки крови | Мобильный комплекс заготовки крови (предусматривается в случае применения выездных форм работы) | 1 |
| 107. | 361930 | Индикатор температуры для медицинских продуктов, электронный | Терморегистратор | Не менее 1 (определяется по числу медицинских изделий для хранения и транспортировки донорской крови и (или) ее компонентов, образцов крови) |
| 108. | 261330 | Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор гемоглобина (предусматривается для организаций, не осуществляющих заготовку компонентов донорской крови методом афереза) | Не менее 1 определяется по числу должностей лаборанта; медицинского технолога; медицинского лабораторного техника (фельдшера-лаборанта) |
|  | 261380 | Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
|  | 130690 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический |  |  |
| 109. | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский (температура +2 - +6° C) | Не менее 1 (определяется необходимым объемом хранения донорской крови и (или) ее компонентов) |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
|  | 321680 | Холодильник/морозильник для крови |  |  |
|  | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории |  |  |
| 110. | 262900 | Система афереза | Аппарат автоматического донорского плазмафереза (предусматривается для организаций, осуществляющих заготовку компонентов донорской крови методом афереза в выездных условиях) | 1 на 1 донорское кресло |
| ### 6. Отдел лабораторной диагностики |  |  |  |  |  |
| Медицинское оборудование |  |  |  |  |  |
| 111. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 (определяется объемом помещения и характеристиками оборудования) |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 112. | 130570 | Анализатор гематологический для in vitro диагностики, полуавтоматический | Анализатор гематологический | 1 |
|  | 130690 | Анализатор гематологический для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
| 113. | 261330 | Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор гемоглобина (предусматривается для организаций, не осуществляющих заготовку компонентов донорской крови методом афереза) | Не менее 1 определяется по числу должностей лаборанта; медицинского технолога; медицинского лабораторного техника (фельдшера-лаборанта) |
|  | 261380 | Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
|  | 130690 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический |  |  |
| 114. | 124480 | Пипетка механическая | Дозатор пипеточный (предусматривается при использовании полуавтоматических и неавтоматизированных процессов лабораторной диагностики количество медицинских изделий увеличиваются в соответствии с применяемыми технологиями) | 1 на 500 донаций |
|  | 124540 | Микропипетка механическая |  |  |
|  | 187260 | Микропипетка с ручным заполнением |  |  |
|  | 292310 | Пипетка электронная, многофункциональная |  |  |
|  | 292390 | Микропипетка электронная |  |  |
|  | 261390 | Дозатор жидкости лабораторный, ручной |  |  |
| 115. | 284890 | Перемешиватель растворов | Шейкер для перемешивания пробирок с кровью | 1 |
|  | 261700 | Встряхиватель лабораторный | Встряхиватель медицинский вибрационный |  |
| 116. | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский (+2° - +6° C) | 1 на 2 000 донаций |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
|  | 321680 | Холодильник/морозильник для крови |  |  |
|  | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории |  |  |
|  | 355180 | Холодильник/инкубатор для крови |  |  |
| 117. | 135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля для in vitro диагностики, стационарный, полуавтоматический | Анализатор биохимический | 1 |
|  | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля для in vitro диагностики, портативный, автоматический |  |  |
|  | 135270 | Анализатор биохимический метаболического профиля для in vitro диагностики, портативный, полуавтоматический |  |  |
|  | 135280 | Анализатор биохимический метаболического профиля для in vitro диагностики, стационарный, автоматический |  |  |
|  | 140890 | Анализатор биохимический на сухой химии для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
|  | 140900 | Анализатор биохимический на сухой химии для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
|  | 181710 | Анализатор биохимический центрифужный для in vitro диагностики |  |  |
|  | 261610 | Анализатор биохимический многоканальный для in vitro диагностики, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
|  | 261710 | Анализатор биохимический одноканальный для in vitro диагностики, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 287890 | Анализатор многоканальный биохимический для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента, питание от сети |  |  |
|  | 287910 | Анализатор одноканальный биохимический для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 340380 | Анализатор многоканальный биохимический для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента, питание от батареи |  |  |
|  | 261550 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 261770 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
| 118. | 292460 | Система для электрофореза для in vitro диагностики, полуавтоматическая | Система электрофореза белков | 1 |
|  | 292450 | Система для электрофореза для in vitro диагностики, автоматическая |  |  |
| 119. | 214590 | Центрифуга цитологическая | Центрифуга лабораторная медицинская | 1 на 5 000 исследований в год |
|  | 238940 | Центрифуга для микрогематокрита |  |  |
|  | 248410 | Центрифуга для микрообразцов |  |  |
|  | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения |  |  |
|  | 143900 | Центрифуга для банка крови |  |  |
|  | 342590 | Центрифуга лабораторная клиническая КЛК |  |  |
|  | 260430 | Центрифуга лабораторная ЦПА1-12. |  |  |
|  | 260340 | Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-12 |  |  |
|  | 214590 | Центрифуга медицинская лабораторная |  |  |
|  | 117910 | Центрифуга лабораторная |  |  |
|  | 260430 | ID-Центрифуга лабораторная настольная для ID-карт |  |  |
| 120. | 231680 | Холодильник/морозильник для крови | Морозильник медицинский (ниже -25° C) | 1 |
| 121. | 231690 | Анализатор иммуногематологический/для банка крови для in vitro диагностики, автоматический | Анализатор иммуногематологический | 1 |
|  | 231700 | Анализатор иммуногематологический для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
|  | 144760 | Анализатор групп крови/скрининг антител для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
| 122. | 232840 | Термостат лабораторный для чистых помещений | Термостат электрический суховоздушный (предусматривается для организаций, не оснащенных иммуногематологическим автоматическим анализатором) | 2 |
|  | 261720 | Термостат лабораторный |  |  |
| 123. | 108720 | Инкубатор для ID-карт | Оборудование для инкубации гелевых карт или кассет (предусматривается для организаций, не оснащенных автоматическим анализатором) | 1 |
| 124. | 136360 | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп | 1 |
|  | 262800 | Микроскоп световой флуоресцентный |  |  |
|  | 151480 | Микроскоп световой фазоконтрастный |  |  |
|  | 157950 | Микроскоп стереоскопический |  |  |
|  | 230830 | Микроскоп электронный сканирующий/просвечивающий |  |  |
|  | 230850 | Микроскоп лазерный сканирующий конфокальный |  |  |
|  | 230860 | Микроскоп электронный сканирующий |  |  |
|  | 248530 | Система микроскопического анализа клеток для in vitro диагностики |  |  |
|  | 269620 | Микроскоп световой инвертированный |  |  |
|  | 327470 | Набор с темнопольным микроскопом для взятия образцов крови/анализа |  |  |
| 125. | 217380 | Анализатор иммуноферментный для in vitro диагностики, автоматический | Анализатор иммуноферментный/анализатор хемилюминесцентный | Не менее 1 (определяется характеристиками оборудования) |
|  | 217390 | Анализатор иммуноферментный для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
|  | 186000 | Анализатор иммунохемилюминесцентный для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
|  | 325350 | Иммунофлуоресцентный/спектрофотометрический анализатор для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 165450 | Анализатор иммунологический с магнитными частицами для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
|  | 165460 | Анализатор иммунологический с магнитными частицами для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
|  | 183020 | Анализатор иммунологический многоканальный для in vitro диагностики Д, автоматический |  |  |
|  | 186010 | Анализатор иммунохемилюминесцентный для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
| 126. | 228180 | Бокс ламинарный | Ламинар (бокс) (предусматривается для лабораторий, не использующих медицинские изделия для автоматизированного выделения нуклеиновых кислот) | 2 |
|  | 273230 | Бокс биологической безопасности класса II |  |  |
| 127. | 122990 | Морозильник медицинский низкотемпературный | Морозильник фармацевтический (-40° C) | Не менее 1 (определяется характеристиками медицинского изделия) |
| 128. | 173910 | Амплификатор изотермический для in vitro диагностики, лабораторный, полуавтоматический | Анализатор для молекулярно-биологических исследований | Не менее 1 (определяется характеристиками медицинского изделия) |
|  | 173930 | Амплификатор изотермический для in vitro диагностики, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 215980 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) для in vitro диагностики, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 216020 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) для in vitro диагностики, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
|  | 346030 | Амплификатор изотермический для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 347450 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 216000 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) для in vitro диагностики, ручной |  |  |
| 129. | 145490 | Контейнер для хранения или культивирования крови/тканей | Термоконтейнер переносной для кратковременного хранения крови и кровезаменителей | Не менее 2 |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
| 130. | 153900 | Тележка для уборки помещений | Тележка для уборки помещений | 1 |
| 131. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Бак многоразовый с тележкой для сбора, хранения медицинских отходов | Не менее 3 |
| 132. | 361930 | Индикатор температуры для медицинских продуктов, электронный | Терморегистратор | Не менее 1 (определяется по числу медицинских изделий для хранения и транспортировки донорской крови и (или) ее компонентов, образцов крови |
| 133. | 187180 | Система очистки воды комбинированная | Система очистки воды (предусматривается для организаций, использующих методики, требующие очищенную воду) | 1 |
| 134. | 247500 | Устройство промывающее для микропланшетов ИВД, автоматическое | Промыватель микропланшетов (предусматривается для организаций, использующих анализатор иммуноферментный полуавтоматический) | 2 |
| 135. | 318660 | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот ИВД, автоматическое | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот (предусматривается для организаций, использующих анализатор для молекулярно-биологических исследований полуавтоматический или ручной) | 1 |
| #### Прочее оборудование |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования |  | Требуемое количество (единиц) |  |
| 136. | Автоматизированное рабочее место, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе |  | 1 на 1 медицинского работника |  |
| 137. | Принтер |  | Не менее 1 каждого оборудования, либо взамен принтера копировального аппарата и сканера предусматривается многофункциональное устройство - 1 |  |
| 138. | Копировальный аппарат |  |  |  |
| 139. | Сканер |  |  |  |
| 140. | Источник бесперебойного питания |  | Не менее 1 (определяется по числу рабочих мест) |  |
| 141. | Сканер штрих-кодов |  | Не менее 1 |  |
| 142. | Комплекс технических средств для создания сегмента базы данных донорства крови и ее компонентов |  | Не менее 1 (определяется конфигурацией технических средств, рекомендованной оператором базы данных донорства крови и ее компонентов) |  |
| ### 6. Экспедиция с центром управления запасами компонентов донорской крови |  |  |  |  |  |
| #### Медицинское оборудование |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования | Требуемое количество (единиц) |
| 143. | 145490 | Контейнер для хранения или культивирования крови/тканей | Термоконтейнер переносной для кратковременного хранения крови и кровезаменителей | Не менее 2 |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
|  | 348440 | Контейнер для транспортировки пакетов с кровью |  |  |
| 144. | 154260 | Перемешиватель тромбоцитов | Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером) | Не менее 1 определяется необходимым объемом хранения тромбоцитов) |
| 145. | 145090 | Камера морозильная для плазмы крови | Камера сборная теплоизоляционная, низкотемпературная для хранения компонентов/Морозильник медицинский (ниже -25° C) | Не менее 1 определяется необходимым объемом хранения плазмы крови) |
| 146. | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский (+2° - +6° C) | Не менее 2 |
|  | 321680 | Холодильник/морозильник для крови |  |  |
|  | 355180 | Холодильник/инкубатор для крови |  |  |
| 147. | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Тележка медицинская | Не менее 4 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 148. | 215800 | Размораживатель плазмы крови | Аппарат для быстрого размораживания плазмы, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов | 2 |
| 149. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 (определяется объемом помещения и характеристиками оборудования) |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 150. | 361930 | Индикатор температуры для медицинских продуктов, электронный | Терморегистратор | Не менее 1 (определяется по числу медицинских изделий для хранения и транспортировки донорской крови и (или) ее компонентов, образцов крови) |
| #### Прочее оборудование |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования |  | Требуемое количество (единиц) |  |
| 151. | Автоматизированное рабочее место, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе |  | 1 на 1 медицинского работника |  |
| 152. | Принтер |  | Не менее 1 каждого оборудования, либо взамен принтера, копировального аппарата и сканера предусматривается многофункциональное устройство - 1 |  |
| 153. | Копировальный аппарат |  |  |  |
| 154. | Сканер |  |  |  |
| 155. | Источник бесперебойного питания |  | Не менее 1 (определяется по числу рабочих мест) |  |
| 156. | Сканер штрих-кодов |  | Не менее 1 |  |
| 157. | Комплекс технических средств для создания сегмента базы данных донорства крови и ее компонентов |  | Не менее 1 (определяется конфигурацией технических средств, рекомендованной оператором базы данных донорства крови и ее компонентов) |  |
| ### 8. Отдел организации медицинской помощи по профилю «трансфузиология» |  |  |  |  |  |
| ### Прочее оборудование |  |  |  |  |  |
| 158. | Автоматизированное рабочее место, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе |  | 1 на 1 медицинского работника |  |
| 159. | Принтер |  | Не менее 1 каждого оборудования, либо взамен принтера, копировального аппарата и сканера предусматривается многофункциональное устройство - 1 |  |
| 160. | Копировальный аппарат |  |  |  |
| 161. | Сканер |  |  |  |
| 162. | Источник бесперебойного питания |  | Не менее 1 (определяется по числу рабочих мест) |  |
| 163. | Комплекс технических средств для создания сегмента базы данных донорства крови и ее компонентов |  | Не менее 1 (определяется конфигурацией технических средств, рекомендованной оператором единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов) |  |
| 9. Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |
| Медицинское оборудование |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования | Требуемое количество (единиц) |
| 164. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Стол рабочий | 1 на 1 медицинского работника |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 165. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Стол компьютерный | 1 на 1 медицинского работника |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 166. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Табурет/стул | Не менее 1 |
|  | 260310 | Табурет/стул общего назначения |  |  |
| 167. | 261570 | Стеллаж лабораторный | Шкаф для хранения медицинской документации | Не менее 1 |
|  | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |  |  |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
|  | 156900 | Мебель для палаты пациента |  |  |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 168. | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф для картотеки/шкаф для архива | Не менее 1 |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
|  | 156900 | Мебель для палаты пациента |  |  |
| 169. | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для хранения лекарственных средств и медицинских изделий | Не менее 1 |
|  | 156900 | Мебель для палаты пациента |  |  |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 170. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Тумба под медицинское оборудование | Не менее 1 (определяется по числу медицинских изделий, установка которых не может быть осуществлена на пол) |
|  | 261570 | Стеллаж лабораторный |  |  |
|  | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов |  |  |
|  | 184150 | Тумбочка прикроватная |  |  |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
| 171. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Мебель лабораторная (комплект) | 1 на 1 медицинского работника |
|  | 261570 | Стеллаж лабораторный |  |  |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 172. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Мебель медицинская (комплект) | 1 на 1 медицинского работника |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 173. | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Не менее 1 |

Приложение № 4

к требованиям к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов по заготовке, хранению, транспортировке донорской крови

и (или) ее компонентов, включая штатные нормативы и стандарт оснащения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от ___   ____________2026 г. № _____

Требования

к организации деятельности отделения трансфузиологии 
(отделения переливания крови)

- Настоящие требования устанавливают обязательные правила организации деятельности отделения трансфузиологии (отделения переливания крови) (далее – ОПК), осуществляющего работы по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов.

- ОПК является структурным подразделением медицинской организации, образовательной организации, научной организации, осуществляющей оказание медицинской помощи в стационарных условиях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
а также организации федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба (далее – медицинская организация), имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по трансфузиологии.

При осуществлении функций, связанных с оказанием медицинской помощи населению по профилю «трансфузиология», в ОПК руководителем медицинской организации устанавливается дополнительная штатная численность и оснащение исходя из трансфузиологической активности медицинской организации с учетом штатных нормативов, предусматриваемых в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению 
по профилю «трансфузиология».

- В случае, если медицинская организация кроме работ по оказанию медицинской помощи по профилю «трансфузиология» выполняет работы по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов, в структуре медицинской организации создается одно ОПК под руководством заведующего отделением.

- Структура и штатная численность ОПК устанавливаются руководителем медицинской организации исходя из объема заготовки, применяемых технологий заготовки и обследования донорской крови с учетом штатных нормативов, предусмотренных приложением № 5 к Требованиям 
к организации деятельности субъектов обращения донорской крови 
и (или) ее компонентов по заготовке, хранению, транспортировке донорской крови и (или) ее компонентов, включая штатные нормативы и стандарт оснащения, утвержденным настоящим приказом (далее – Требования 
к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов).

- Оснащение ОПК осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 6 Требованиям к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов, утвержденным настоящим Приказом.

- В структуре ОПК предусматриваются:

кабинет комплектования донорских кадров;

кабинет для первичного осмотра доноров;

лаборатория предварительного обследования доноров;

кабинет заготовки донорской крови и ее компонентов;

экспедиция с центром управления запасами компонентов донорской крови, включающая группу долгосрочного хранения клеток крови (криобанк);

кабинет выбраковки донорской крови и (или) ее компонентов.

Кабинеты ОПК объединяются между собой по решению руководителя медицинской организации при сохранении их функций.

- С целью иммунизации доноров для заготовки иммуноспецифической плазмы в структуре ОПК по решению руководителя медицинской организации предусматривается процедурный кабинет.

- Предварительное обследование доноров осуществляется 
в лаборатории ОПК.

- Клинические, иммуногематологические, иммунологические, молекулярно-биологические исследования, бактериологический контроль 
и контроль значений показателей безопасности донорской крови 
и ее компонентов осуществляются в структурных подразделениях медицинской организации, в которой создано ОПК. При отсутствии возможности выполнения некоторых видов исследований, указанные исследования осуществляются в организации, осуществляющей заготовку донорской крови
и ее компонентов, уполномоченной исполнительным органом субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

- В случае проведения лабораторных исследований в организации, осуществляющей заготовку донорской крови и ее компонентов, уполномоченной исполнительным органом субъекта Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья, наличие оборудования для проведения таких исследований в медицинской организации, структурным подразделением которой является ОПК, не требуется.

ОПК для обеспечения своей деятельности использует возможности всех подразделений медицинской организации, в составе которой оно создано.

- На должность заведующего ОПК - врача-трансфузиолога назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям, 
к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием, 
по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» или «Трансфузиология».

- На должность медицинского работника со средним медицинским образованием назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к работникам с высшим образованием 
по специальности «Сестринское дело» или квалификационным требованиям 
к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 83н 
по специальности «Сестринское дело» или «Операционное дело» .

- Количество штатных единиц выездной бригады для заготовки донорской крови ОПК устанавливается пропорционально объемам заготовки крови и ее компонентов с учетом штатных нормативов, предусмотренных приложением № 5 к Требованиям к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов, утвержденным настоящим Приказом.

- Функциями ОПК являются:

планирование деятельности по заготовке, хранению 
и транспортировке донорской крови и (или) ее компонентов с целью повышения эффективности ее клинического использования, анализ потребности медицинских организаций в донорской крови 
и (или) ее компонентах;

заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов;

обеспечение функционирования системы безопасности донорской крови и (или) ее компонентов;

обеспечение структурных подразделений медицинской организации, 
в которой оно создано, донорской кровью и (или) ее компонентами 
для клинического использования;

организация и применение выездных форм работы;

учет и анализ обстоятельств и причин, приведших к развитию реакций 
и осложнений, возникших у доноров в связи с донацией крови 
и (или) ее компонентов, и реципиентов в связи с трансфузией, разработка 
и проведение мероприятий по их профилактике;

предоставление информации в единую базу данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови 
и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови 
и ее компонентов;

разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных 
на минимизацию списания донорской крови и (или) ее компонентов по причине истечения срока годности;

представление отчетности по видам, формам, в сроки и объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, сбор и предоставление первичных данных о медицинской деятельности 
для информационных систем в сфере здравоохранения;

формирование именных списков доноров, представляемых 
к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России»;

пропаганда донорства крови и ее компонентов взаимодействие 
с общественными организациями, медицинскими образовательными 
и научными организациями, профессиональными некоммерческими организациями, создаваемыми медицинскими работниками 
и фармацевтическими работниками, а также средствами массовой информации по вопросам агитации и пропаганде донорства среди населения;

участие в организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях предупреждения возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний;

иные функции, связанные с заготовкой, хранением, транспортировкой донорской крови и (или) ее компонентов в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ.

Приложение № 5

к требованиям к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов по заготовке, хранению, транспортировке донорской крови

и (или) ее компонентов, включая штатные нормативы и стандарт оснащения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от ___   ____________2026 г. № _____

- Штатные нормативы отделения трансфузиологии 
(отделения переливания крови)

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Заведующий отделением - врач-трансфузиолог | 1 должность |
| Врач-трансфузиолог | 1 должность на 1 500 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | 1 должность на 3 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Лаборант; медицинский технолог; медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 1 должность на 1 500 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной)/операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат)/медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность на 250 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Медицинский регистратор | 1 должность на 1 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) /Старшая операционная медицинская сестра (старший операционный медицинский брат) | 1 должность |
| Сестра-хозяйка | 1 должность |
| Менеджер по связям с общественностью | 1 должность |
| Санитар (санитарка) | 1 должность на 5 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |

- Штатные нормативы для выездной формы работы

| Врач-трансфузиолог | из расчета 1 должность на 2 500 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| --- | --- |
| Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной)/операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат)/медицинская сестра (медицинский брат) | из расчета 1 должность на 1 000 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Медицинский регистратор | из расчета 1 должность на 2 500 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Лаборант; медицинский технолог; медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | из расчета 1 должность на 2 500 литров заготовленной цельной донорской крови в год |
| Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) /Старшая операционная медицинская сестра (старший операционный медицинский брат) | 1 должность |

- Иные работники в структуре медицинской организации, структурным подразделением которого является ОПК

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Инженер по защите информации | 1 должность |
| Техник по защите информации | 1 должность |
| Техник-программист | 1 должность |

Приложение № 6

к требованиям к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов по заготовке, хранению, транспортировке донорской крови

и (или) ее компонентов, включая штатные нормативы и стандарт оснащения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от ___   ____________2026 г. № _____

### Стандарт оснащения
отделения трансфузиологии (отделения переливания крови)

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования | Требуемое количество (единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Медицинское оборудование |  |  |  |  |
| 1. | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы напольные электронные медицинские | 1 на 1 кабинет для первичного осмотра доноров |
| 2. | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 на 1 кабинет для первичного осмотра доноров |
| 3. | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 на 1 врача- специалиста |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
| 4. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 на 1 врача- специалиста |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 5. | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр медицинский электронный инфракрасный | 1 на 1 кабинет для первичного осмотра доноров |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |  |  |
|  | 341690 | Термометр для пациента беспроводной, одноразового использования |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
| 6. | 130570 | Анализатор гематологический для in vitro диагностики, полуавтоматический | Анализатор гематологический (предусматривается для организаций, осуществляющих заготовку компонентов донорской крови методом афереза) | 1 |
|  | 130690 | Анализатор гематологический для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
| 7. | 261330 | Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор гемоглобина (предусматривается для организаций, не осуществляющих заготовку компонентов донорской крови методом афереза) | Не менее 1 определяется по числу должностей лаборанта; медицинского технолога; медицинского лабораторного техника (фельдшера-лаборанта) |
|  | 261380 | Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
|  | 130690 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический |  |  |
| 8. | 124480 | Пипетка механическая | Дозатор пипеточный | 3 |
|  | 124540 | Микропипетка механическая |  |  |
|  | 187260 | Микропипетка с ручным заполнением |  |  |
|  | 292310 | Пипетка электронная, многофункциональная |  |  |
|  | 292390 | Микропипетка электронная |  |  |
|  | 261390 | Дозатор жидкости лабораторный, ручной |  |  |
| 9. | 126460 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор автоматический наружный | 1 |
|  | 126470 | Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 262430 | Дефибриллятор внешний автоматический для использования непрофессионалами с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 10. | 279940 | Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Комплект противошоковый | 1 |
|  | 279960 | Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 11. | 215800 | Размораживатель плазмы крови | Аппарат для быстрого размораживания плазмы, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов | 3 |
| 12. | 262900 | Система афереза | Аппарат автоматического донорского плазмафереза (предусматривается для отделений трансфузиологии (отделений переливания крови) (далее - ОПК), осуществляющих заготовку плазмы методом автоматического афереза) | 1 на 1 000 донаций плазмы методом афереза в год, но не менее 1 |
| 13. | 262900 | Система афереза | Аппарат для цитоплазмафереза (предусматривается для ОПК, осуществляющих заготовку тромбоцитов методом автоматического афереза) | 1 на 700 донаций клеток в год, но не менее 1 |
| 14. | 328060 | Сепаратор компонентов крови, автоматический | Аппарат автоматизированного разделения компонентов крови/плазмоэкстрактор | 1 на 700 донаций цельной крови в год, но не менее 1 |
| 15. | 145090 | Камера морозильная для плазмы крови | Установка для замораживания плазмы крови и биологических продуктов | 1 на 10 000 литров цельной крови в год, но не менее 1 |
|  | 330070 | Камера морозильная лабораторная контактная быстрой заморозки |  |  |
| 16. | 145700 | Весы для взвешивания крови | Весы электронные настольные медицинские | 1 |
|  | 261490 | Весы лабораторные, электронные |  |  |
|  | 292280 | Весы прецизионные электронные |  |  |
| 17. | 145700 | Весы для взвешивания крови | Весы-помешиватели для сбора донорской крови | 1 на 1 донорское кресло, используемое для донаций цельной крови |
| 18. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка фильтрационная | 1 |
|  | 131960 | Стойка для внутривенных вливаний, с потолочным креплением |  |  |
| 19. | 337210 | Противовес для центрифужной пробирки | Уравновешиватель центрифужных стаканов | 1 |
| 20. | 145090 | Камера морозильная для плазмы крови | Камера сборная теплоизоляционная, низкотемпературная для хранения компонентов/Морозильник медицинский (ниже -25° C) | Не менее 1 (определяется необходимым объемом хранения плазмы) |
|  | 321680 | Холодильник/морозильник для крови |  |  |
| 21. | 144000 | Система замораживания/размораживания эритроцитов донорской крови | Аппарат для автоматической глицеролизации, деглицеролизации и отмывания эритроцитов крови (предусматривается для медицинских организаций, осуществляющих замораживание, размораживание и отмывание эритроцитсодержащих компонентов) | 1 на 250 процедур в год |
| 22. | 305960 | Облучатель крови ионизирующим излучением | Аппарат для облучения компонентов донорской крови (предусматривается в случае заготовки облученных компонентов донорской крови) | 1 на 1 000 единиц цельной крови и/или клеток крови в год |
|  | 343000 | Облучатель крови рентгеновским излучением |  |  |
| 23. | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло донорское стационарное | 1 на 1 000 литров переработанной цельной крови в год, но не менее 2 |
|  | 259880 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием |  |  |
| 24. | 202290 | Облучатель крови in vitro ультрафиолетовый | Система инактивации вирусов в плазме крови (предусматривается в случае заготовки облученных компонентов донорской крови) | 1 |
| 25. | 342090 | Разделитель/запаиватель для трубки пакета с донорской кровью | Запаиватель для трубок | 1 на 1 донорское кресло |
|  | 359240 | Разделитель/запаиватель для трубки пакета с донорской кровью |  |  |
| 26. | 116950 | Устройство для запаивания пакетов | Устройство для стерильного соединения трубок пластикатных контейнеров | 2 |
|  | 342100 | Устройство для запаивания полимерных магистралей, ручное |  |  |
| 27. | 117910 | Центрифуга напольная высокоскоростная | Центрифуга рефрижераторная | 1 на 3 000 донаций цельной крови в год, но не менее 1 |
|  | 143900 | Центрифуга для банка крови |  |  |
|  | 274480 | Центрифуга напольная низкоскоростная, с охлаждением |  |  |
| 28. | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский (температура +2 - +6° C) | Не менее 1 (определяется необходимым объемом хранения эритроцитсодержащих компонентов |
|  | 321680 | Холодильник/морозильник для крови |  |  |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
| 29. | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Тележка медицинская | Не менее 4 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 30. | 201670 | Каталка больничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
|  | 201690 | Каталка больничная, с ручным управлением |  |  |
|  | 207270 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, ручные |  |  |
| 31. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив напольный для вливаний инфузионных растворов (предусматривается при отсутствии штатива в составе донорского кресла и медицинского изделия (аппарата) для заготовки донорской крови и (или) ее компонентов) | 1 на 1 донорское кресло |
|  | 131960 | Стойка для внутривенных вливаний, с потолочным креплением |  |  |
| 32. | 145490 | Контейнер для хранения или культивирования крови/тканей | Термоконтейнер переносной для кратковременного хранения крови и кровезаменителей | Не менее 2 |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
|  | 348440 | Контейнер для транспортировки пакетов с кровью |  |  |
| 33. | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Контейнер для транспортировки образцов крови | 2 |
| 34. | 108710 | Контейнер лабораторный общего назначения, многоразового использования | Термоконтейнер для транспортировки реагентов | 2 |
|  | 108740 | Контейнер лабораторный общего назначения, нестерильный |  |  |
|  | 108750 | Контейнер лабораторный общего назначения, стерильный |  |  |
| 35. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Бак многоразовый с тележкой для сбора, хранения медицинских отходов | Не менее 3 |
| 36. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 (определяется объемом помещения и характеристиками оборудования) |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 37. | - | - | Программный медицинский замораживатель (предусматривается для медицинских организаций, осуществляющих хранение криоконсервированных компонентов крови) | 1 |
| 38. | - | - | Система для криоконсервации клеток крови (предусматривается для медицинских организаций, осуществляющих хранение криоконсервированных компонентов крови) | 1. |
| 39. | 154260 | Перемешиватель тромбоцитов | Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером) (предусматривается для ОПК, осуществляющих заготовку тромбоцитов) | Не менее 1 (определяется объемом хранения тромбоцитов) |
| 40. | 335420 | Установка аппаратного обеззараживания/обезвреживания и деструкции медицинских отходов | Установка для деструкции и обеззараживания медицинских отходов | 1 |
| 41. | 336370 | Комплекс передвижной автомобильный для заготовки крови | Мобильный комплекс заготовки крови (предусматривается в случае применения выездных форм работы) | 1 |
| 42. | 348970 | Термопринтер | Термотрансферный принтер этикеток | Не менее 1 |
| 43. | 361930 | Индикатор температуры для медицинских продуктов, электронный | Терморегистратор | Не менее 1 (определяется по числу медицинских изделий для хранения и транспортировки донорской крови и (или) ее компонентов, образцов крови |
| 44. | 261320 | Лиофилизатор лабораторный | Аппарат для лиофилизации плазмы (предусматривается для организаций службы крови, осуществляющих заготовку лиофилизированной плазмы) | Не менее 1 (определяется объемом заготовки лиофилизированной плазмы) |
| ### Прочее оборудование |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования |  | Требуемое количество (единиц) |  |
| 45. | Автоматизированное рабочее место, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе |  | 1 на 1 медицинского работника |  |
| 46. | Принтер |  | Не менее 1 каждого оборудования, либо взамен принтера, копировального аппарата и сканера предусматривается многофункциональное устройство - 1 |  |
| 47. | Копировальный аппарат |  |  |  |
| 48. | Сканер |  |  |  |
| 49. | Источник бесперебойного питания |  | 1 на 1 аппарат для плазмафереза/плазмоци тафереза и рабочих мест |  |
| 50. | Сканер штрих-кодов |  | 1 на 1 рабочее место |  |
| 51. | Комплекс технических средств для создания сегмента единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов (далее – базы данных донорства крови и ее компонентов) |  | Не менее 1 (определяется конфигурацией технических средств, рекомендованной оператором базы данных донорства крови и ее компонентов) |  |
| Дополнительное оснащение |  |  |  |  |
| Медицинское оборудование |  |  |  |  |
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования | Требуемое количество (единиц) |
| 52. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Стол рабочий | 1 на 1 рабочее место |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 53. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Стол компьютерный | 1 на 1 рабочее место |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 54. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Табурет/стул | Не менее 1 |
|  | 260310 | Табурет/стул общего назначения |  |  |
| 55. | 261570 | Стеллаж лабораторный | Шкаф для хранения медицинской документации | Не менее 1 |
|  | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |  |  |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
|  | 156900 | Мебель для палаты пациента |  |  |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 56. | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф для картотеки/шкаф для архива | Не менее 1 |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
|  | 156900 | Мебель для палаты пациента |  |  |
| 57. | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для хранения лекарственных средств и медицинских изделий | Не менее 1 |
|  | 156900 | Мебель для палаты пациента |  |  |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 58. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Тумба под медицинское оборудование | Не менее 1 (определяется По числу медицинских изделий, установка которых не может быть осуществлена на пол) |
|  | 261570 | Стеллаж лабораторный |  |  |
|  | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов |  |  |
|  | 184150 | Тумбочка прикроватная |  |  |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
| 59. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Мебель лабораторная (комплект) | 1 на 1 рабочее место |
|  | 261570 | Стеллаж лабораторный |  |  |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 60. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Мебель медицинская (комплект) | 1 на 1 рабочее место |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 61. | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Не менее 1 |
| Дополнительное оснащение медицинской организации в структуре которой функционирует отделение трансфузиологии (отделение переливания крови) |  |  |  |  |
| #### Медицинское оборудование |  |  |  |  |
| 62. | 130570 | Анализатор гематологический для in vitro диагностики, полуавтоматический | Анализатор гематологический | 1 |
| 63. | 124480 | Пипетка механическая | Дозатор пипеточный | 6 |
|  | 124540 | Микропипетка механическая |  |  |
|  | 187260 | Микропипетка с ручным заполнением |  |  |
|  | 292310 | Пипетка электронная, многофункциональная |  |  |
|  | 292390 | Микропипетка электронная |  |  |
|  | 261390 | Дозатор жидкости лабораторный, ручной |  |  |
| 64. | 284890 | Перемешиватель растворов | Шейкер для перемешивания пробирок с кровью | 1 |
| 65. | 261700 | Встряхиватель лабораторный | Встряхиватель медицинский вибрационный | 1 |
| 66. | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский (+2° - +6° C) | не менее 2 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
|  | 321680 | Холодильник/морозильник для крови |  |  |
|  | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории |  |  |
|  | 355180 | Холодильник/инкубатор для крови |  |  |
| 67. | 361930 | Индикатор температуры для медицинских продуктов, электронный | Терморегистратор | Не менее 1 (определяется по числу медицинских изделий для хранения и транспортировки донорской крови и (или) ее компонентов, образцов крови |
| 68. | 228180 | Бокс ламинарный | Шкаф биологической безопасности (предусматривается для лабораторий, не использующих медицинские изделия для автоматизированного выделения нуклеиновых кислот) | Не менее 2 |
|  | 273230 | Бокс биологической безопасности класса II |  |  |
| 69. | 261210 | Коагулометр для in vitro диагностики, лабораторный, полуавтоматический | Коагулометр | 1 |
|  | 261740 | Коагулометр для in vitro диагностики, лабораторный, автоматический |  |  |
| 70. | 214590 | Центрифуга цитологическая | Центрифуга лабораторная медицинская настольная | 2 |
|  | 238940 | Центрифуга для микрогематокрита |  |  |
|  | 248410 | Центрифуга для микрообразцов |  |  |
|  | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения |  |  |
| 71. | 165080 | pH-метр для in vitro диагностики | pH-метр (предусматривается для организаций службы крови, имеющих лицензию на приготовление питательных сред) | 1 |
| 72. | 261330 | Анализатор гемоглобина для in vitro диагностики, лабораторный, автоматический | Аппарат для определения свободного гемоглобина | 1 |
|  | 261380 | Анализатор гемоглобина для in vitro диагностики, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
|  | 287970 | Анализатор гемоглобина для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 350250 | Анализатор гемоглобина/гематокрита для in vitro диагностики |  |  |
| 73. | 321680 | Холодильник/морозильник для крови | Морозильник медицинский (ниже -25° C, для хранения контрольных сывороток) | 1 |
|  | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории |  |  |
| 74. | 215800 | Размораживатель плазмы крови | Аппарат для быстрого размораживания плазмы, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов | 1 |
| 75. | 124570 | Весы прецизионные механические | Весы электронные медицинские (диапазон измерений 0,1 - 1000 г, класс точности: II высокий) | 1 |
|  | 145700 | Весы для взвешивания крови |  |  |
|  | 261490 | Весы лабораторные, электронные |  |  |
|  | 292280 | Весы прецизионные электронные |  |  |
| 76. | 245230 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов для in vitro диагностики, автоматический | Анализатор бактериологический | 1 |
|  | 245240 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов для in vitro диагностики, ручной |  |  |
|  | 245250 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
|  | 144210 | Анализатор культуры крови ИВД, автоматический |  |  |
| 77. | 135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля для in vitro диагностики, стационарный, полуавтоматический | Анализатор биохимический | 1 |
|  | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля для in vitro диагностики, портативный, автоматический |  |  |
|  | 135270 | Анализатор биохимический метаболического профиля для in vitro диагностики, портативный, полуавтоматический |  |  |
|  | 135280 | Анализатор биохимический метаболического профиля для in vitro диагностики, стационарный, автоматический |  |  |
|  | 140890 | Анализатор биохимический на сухой химии для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
|  | 140900 | Анализатор биохимический на сухой химии для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
|  | 181710 | Анализатор биохимический центрифужный для in vitro диагностики |  |  |
|  | 261610 | Анализатор биохимический многоканальный для in vitro диагностики, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
|  | 261710 | Анализатор биохимический одноканальный для in vitro диагностики, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 287890 | Анализатор многоканальный биохимический для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента, питание от сети |  |  |
|  | 287910 | Анализатор одноканальный биохимический для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 340380 | Анализатор многоканальный биохимический для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента, питание от батареи |  |  |
|  | 261550 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 261770 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
| 78. | 262830 | Спектрофотометр флуоресцентный ИВД, автоматический | Спектрофотометр (предусматривается для организаций службы крови, где отсутствует анализатор биохимический для контроля белка в надосадочной жидкости) | 1 |
|  | 240540 | Фотометр, абсорбционный/трансмиссионный, автоматический |  |  |
|  | 247290 | Считывающее устройство для микропланшетов ИВД, автоматическое |  |  |
|  | 113970 | Анализатор иммунологический фотометрический/спектроскопический ИВД |  |  |
|  | 262840 | Спектрофотометр флуоресцентный ИВД, полуавтоматический |  |  |
|  | 261770 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
| 79. | 103360 | Цитометр проточный для in vitro диагностики, полуавтоматический | Аппарат для подсчета остаточного содержания клеток в компонентах крови | 1 |
|  | 103380 | Цитометр проточный для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
| 80. | 342090 | Разделитель/запаиватель для трубки пакета с донорской кровью | Запаиватель для трубок | 1 |
| 81. | 348440 | Контейнер для транспортировки пакетов с кровью | Термоконтейнер переносной для кратковременного хранения крови и кровезаменителей | Не менее 2 |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
| 82. | 267520 | Набор для забора проб воздуха | Аппарат для забора воздуха | 1 |
| 83. | 111930 | Стерилизатор на основе гамма-излучения | Стерилизатор медицинский | Не менее 1 |
|  | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный |  |  |
|  | 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |  |  |
|  | 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |  |  |
|  | 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |  |  |
|  | 173090 | Стерилизатор сухожаровой |  |  |
|  | 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |  |  |
|  | 188040 | Стерилизатор-кипятильник |  |  |
|  | 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |  |  |
|  | 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |  |  |
|  | 215790 | Стерилизатор плазменный |  |  |
|  | 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |  |  |
|  | 253700 | Стерилизатор паровой |  |  |
|  | 253710 | Стерилизатор микроволновой |  |  |
|  | 264730 | Стерилизатор на основе диоксида хлора |  |  |
|  | 291960 | Стерилизатор электролитический |  |  |
|  | 292340 | Стерилизатор электронно-лучевой |  |  |
|  | 303850 | Стерилизатор рентгеновский |  |  |
|  | 330780 | Стерилизатор паровой |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 84. | 187180 | Система очистки воды комбинированная | Система очистки воды (предусматривается для организаций, использующих методики, требующие очищенную воду) | 1 |
| 85. | 292460 | Система для электрофореза для in vitro диагностики, полуавтоматическая | Система электрофореза белков | 1 |
|  | 292450 | Система для электрофореза для in vitro диагностики, автоматическая |  |  |
| 86. | 214590 | Центрифуга цитологическая | Центрифуга лабораторная медицинская | 1 на 5 000 исследований в год |
|  | 238940 | Центрифуга для микрогематокрита |  |  |
|  | 248410 | Центрифуга для микрообразцов |  |  |
|  | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения |  |  |
|  | 143900 | Центрифуга для банка крови |  |  |
|  | 342590 | Центрифуга лабораторная клиническая КЛК |  |  |
|  | 260430 | Центрифуга лабораторная ЦПА1-12. |  |  |
|  | 260340 | Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-12 |  |  |
|  | 214590 | Центрифуга медицинская лабораторная |  |  |
|  | 117910 | Центрифуга лабораторная |  |  |
|  | 260430 | ID-Центрифуга лабораторная настольная для ID-карт |  |  |
| 87. | 231690 | Анализатор иммуногематологический/для банка крови для in vitro диагностики, автоматический | Анализатор иммуногематологический | 1 |
|  | 231700 | Анализатор иммуногематологический для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
|  | 144760 | Анализатор групп крови/скрининг антител для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
| 88. | 232840 | Термостат лабораторный для чистых помещений | Термостат электрический суховоздушный (предусматривается для организаций, не оснащенных иммуногематологическим автоматическим анализатором) | 2 |
|  | 261720 | Термостат лабораторный |  |  |
| 89. | 108720 | Инкубатор для ID-карт | Оборудование для инкубации гелевых карт или кассет (предусматривается для организаций, не оснащенных автоматическим анализатором) | 1 |
| 90. | 136360 | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп | 1 |
|  | 262800 | Микроскоп световой флуоресцентный |  |  |
|  | 151480 | Микроскоп световой фазоконтрастный |  |  |
|  | 157950 | Микроскоп стереоскопический |  |  |
|  | 230830 | Микроскоп электронный сканирующий/просвечивающий |  |  |
|  | 230850 | Микроскоп лазерный сканирующий конфокальный |  |  |
|  | 230860 | Микроскоп электронный сканирующий |  |  |
|  | 248530 | Система микроскопического анализа клеток для in vitro диагностики |  |  |
|  | 269620 | Микроскоп световой инвертированный |  |  |
|  | 327470 | Набор с темнопольным микроскопом для взятия образцов крови/анализа |  |  |
| 91. | 217380 | Анализатор иммуноферментный для in vitro диагностики, автоматический | Анализатор иммуноферментный/анализатор хемилюминесцентный | Не менее 1 определяется характеристиками оборудования |
|  | 217390 | Анализатор иммуноферментный для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
|  | 186000 | Анализатор иммунохемилюминесцентный для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
|  | 325350 | Иммунофлуоресцентный/спектрофотометрический анализатор для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 165450 | Анализатор иммунологический с магнитными частицами для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
|  | 165460 | Анализатор иммунологический с магнитными частицами для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
|  | 183020 | Анализатор иммунологический многоканальный для in vitro диагностики Д, автоматический |  |  |
|  | 186010 | Анализатор иммунохемилюминесцентный для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
| 92. | 122990 | Морозильник медицинский низкотемпературный | Морозильник фармацевтический (-40° C) | Не менее 1 определяется характеристиками медицинского изделия |
| 93. | 173910 | Амплификатор изотермический для in vitro диагностики, лабораторный, полуавтоматический | Анализатор для молекулярно-биологических исследований | Не менее 1 определяется характеристиками медицинского изделия, но не менее 1 |
|  | 173930 | Амплификатор изотермический для in vitro диагностики, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 215980 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) для in vitro диагностики, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 216020 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) для in vitro диагностики, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
|  | 346030 | Амплификатор изотермический для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 347450 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 216000 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) для in vitro диагностики, ручной |  |  |
| 94. | 247500 | Устройство промывающее для микропланшетов ИВД, автоматическое | Промыватель микропланшетов (предусматривается для организаций, использующих анализатор иммуноферментный полуавтоматический) | 2 |
| 95. | 318660 | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот ИВД, автоматическое | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот (предусматривается для организаций, использующих анализатор для молекулярно-биологических исследований полуавтоматический или ручной) | 1 |

Приложение № 7

к требованиям к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов по заготовке, хранению, транспортировке донорской крови

и (или) ее компонентов, включая штатные нормативы и стандарт оснащения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от ___   ____________2026 г. № _____

Требования к организации деятельности плазмоцентра

- Настоящие требования устанавливают обязательные правила организации деятельности плазмоцентра.

- Плазмоцентр создается в целях организации деятельности 
по заготовке, хранению, транспортировке плазмы, предназначенной 
для производства лекарственных средств (далее – плазма).

- Плазмоцентр создается в качестве структурного подразделения медицинской организации, имеющей лицензию на выполнение работ (услуг) 
по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов.

- Плазмоцентры могут быть стационарного или передвижного типа (передвижная станция).

### Плазмоцентр стационарного типа располагается в типовых корпусах или в специально приспособленных зданиях и помещениях, кроме зданий, 
в которых располагаются инфекционные больницы, судебно-медицинские 
и патологоанатомические отделения.

### Плазмоцентр передвижного типа (передвижная станция) обеспечивает выездные формы работы и размещается в специально обустроенных модулях, обеспечивающих условия заготовки, хранения и обеспечения безопасности плазмы, перемещаемых с помощью транспортных средств.

- Структура и штатная численность плазмоцентра устанавливаются руководителем медицинской организации в соответствии с объемом заготовки плазмы, применяемых технологий заготовки и обследования донорской крови с учетом штатных нормативов, предусмотренных приложением № 8 
к Требованиям к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов, утвержденным настоящим Приказом.

- В структуре стационарного плазмоцентра, предусматривается:

### кабинет для первичного осмотра доноров;

### лаборатория предварительного обследования доноров;

### отдел организационно-методической работы и комплектования доноров;

### отдел заготовки плазмы, включая группу долгосрочного хранения плазмы;

### экспедиция с центром управления запасами плазмы;

- В структуре медицинской организации, структурным подразделением которой является плазмоцентр, предусматривается:

### клинико-диагностическая лаборатория;

### отдел обеспечения безопасности плазмы;

### отдел контроля безопасности плазмы.

- Отделы плазмоцентра по решению руководителя медицинской организации объединяются между собой при сохранении их функций.

- На должность руководителя плазмоцентра назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам с высшим образованием, по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
или «Трансфузиология».

- На должность медицинского работника со средним медицинским образованием назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к работникам с высшим образованием 
по специальности «Сестринское дело» или квалификационным требованиям 
к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 83н 
по специальности «Сестринское дело» или «Операционное дело».

- С целью иммунизации доноров для заготовки иммуноспецифической плазмы в структуре плазмоцентра по решению руководителя медицинской организации предусматривается процедурный кабинет.

- Оснащение плазмоцентра осуществляется в соответствии 
со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 9 к Требованиям к организации деятельности субъектов обращения донорской крови 
и (или) ее компонентов, утвержденным настоящим Приказом.

- В случае проведения лабораторных исследований в организации, осуществляющей заготовку донорской крови и ее компонентов, уполномоченной исполнительным органом субъекта Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья, наличие оборудования для проведения таких исследований в плазмоцентре не требуется.

### Плазмоцентр для обеспечения своей деятельности использует возможности подразделений медицинской организации, в составе которой 
он создан.

- Функциями плазмоцентра являются:

### планирование деятельности по заготовке, хранению и транспортировке плазмы;

### заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности плазмы;

### обеспечение функционирования системы безопасности плазмы донорской крови и (или) ее компонентов;

### организация и применение выездных форм работы;

### учет и анализ обстоятельств и причин, приведших к развитию реакций
и осложнений, возникших у доноров в связи с донацией плазмы, разработка
и проведение мероприятий по их профилактике;

### предоставление информации в единую базу данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови 
и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови 
и ее компонентов;

### разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных 
на минимизацию списания плазмы по причине истечения срока годности;

### представление отчетности по видам, формам, в сроки и объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
в установленном порядке, сбор и предоставление первичных данных 
о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения;

### формирование именных списков доноров, представляемых 
к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России»;

### пропаганда донорства крови и ее компонентов, взаимодействие 
с общественными организациями, медицинскими образовательными 
и научными организациями, профессиональными некоммерческими организациями, создаваемыми медицинскими работниками 
и фармацевтическими работниками, а также средствами массовой информации по вопросам агитации и пропаганде донорства среди населения;

### участие в организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях предупреждения возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний;

### иные функции, связанные с заготовкой, хранением, транспортировкой плазмы в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ.

### Приложение № 8

### к требованиям к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов по заготовке, хранению, транспортировке донорской крови

### и (или) ее компонентов, включая штатные нормативы и стандарт оснащения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

### от ___   ____________2026 г. № _____

### Штатные нормативы плазмоцентра

### 1. Руководители

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Главный врач | 1 должность |
| Заместитель главного врача | 1 должность при числе должностей медицинского персонала плазмоцентра (врачи и средний медицинский персонал) до 300, далее из расчета 1,0 на каждые последующие 200 должностей медицинского персонала плазмоцентра (врачи и средний медицинский персонал) |
| Главная медицинская сестра (главный медицинский брат) | - должность |

- Кабинет для первичного осмотра доноров

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Врач-трансфузиолог | из расчета 1 на 5 000 литров заготовленной плазмы в год |

- Лаборатория предварительного обследования доноров

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | 1 должность на 20 000 литров заготовленной плазмы в год |
| Лаборант; медицинский технолог; медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 1 должность на 5 000 литров заготовленной плазмы в год |
| Старший лаборант (старший медицинский лабораторный техник (старший фельдшер-лаборант), старший медицинский технолог) | 1 должность |

### 4. Отдел организационно-методической работы и комплектования доноров

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Заведующий отделом - врач-трансфузиолог | 1 должность |
| Врач-трансфузиолог | 1 должность на 10 000 литров заготовленной плазмы в год |
| Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность на 20 000 литров заготовленной плазмы в год |
| Медицинский регистратор | 1 должность на 10 000 литров заготовленной плазмы в год |
| Менеджер по связям с общественностью | 1 должность на 30 000 литров заготовленной плазмы в год |
| Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) /Старшая операционная медицинская сестра (старший операционный медицинский брат) | 1 должность |

### 5. Отдел заготовки плазмы, включая группу долгосрочного хранения плазмы

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Заведующий отделом - врач-трансфузиолог | 1 должность |
| Врач-трансфузиолог | 1 должность на 5 000 литров заготовленной плазмы в год |
| Сестра-хозяйка | 1 должность |
| Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной)/операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат)/медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность на 1 500 литров заготовленной плазмы в год |
| Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) /Старшая операционная медицинская сестра (старший операционный медицинский брат) | 1 должность |
| Медицинский регистратор | 1 должность на 1 500 литров заготовленной плазмы в год |
| Санитар (санитарка) | 1 должность на 5 000 литров заготовленной плазмы, но не более 3,0 |
| #### Группа долгосрочного хранения |  |
| Врач-трансфузиолог | 1 должность |
| Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность |
| Медицинский регистратор | 2 должность |
| Инженер | 1 должность |
| Техник | 1 должность |

### 6. Экспедиция с центром управления запасами плазмы

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Заведующий отделом - врач-трансфузиолог | 1 должность |
| Врач-трансфузиолог | 1 должность на 20 000 литров заготовленной плазмы в год |
| Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность на 4 000 литров заготовленной плазмы в год |
| Санитар (санитарка) | 1 должность на 20 000 литров заготовленной плазмы в год, но не более 2,0 |
| Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) /Старшая операционная медицинская сестра (старший операционный медицинский брат) | 1 должность |

### 7. Иные работники

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Юрисконсульт | 1 должность |
| Инженер по защите информации | 2 должности |
| Техник по защите информации | 1 должность |
| Техник-программист | 2 должности |
| Инженер (по обслуживанию оборудования) | 1 должность на 7 000 литров заготовленной плазмы в год |

# Штатные нормативы структурных подразделений государственной организации здравоохранения, в структуре которой имеется плазмоцентр

- Отдел обеспечения безопасности плазмы

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Заведующий отделом - врач-трансфузиолог/врач-эпидемиолог/биолог | 1 должность |
| Врач-трансфузиолог | 1 должность на 20 000 литров заготовленной плазмы в год |
| Биолог | 1 должность на 20 000 литров заготовленной плазмы в год |
| Врач-эпидемиолог | 1 должность |
| Медицинский статистик | 1 должность на 20 000 литров заготовленной плазмы в год |
| Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) /Старшая операционная медицинская сестра (старший операционный медицинский брат) | - должность |

- Отдел контроля безопасности плазмы

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Заведующий отделом - врач-клинической лабораторной диагностики/врач-бактериолог/врач-вирусолог/биолог | 1 должность |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог/врач-бактериолог/врач-вирусолог | 1 должность на 2 000 литров заготовленной плазмы в год |
| Лаборант; медицинский технолог; медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 1 должность на 2 000 литров заготовленной плазмы в год |
| Старший лаборант (старший медицинский лабораторный техник (старший фельдшер-лаборант), старший медицинский технолог) | 1 должность |
| Санитар (санитарка) | 1 должность на 7 000 литров заготовленной плазмы в год, но не более 2,0 |

### 3. Отдел лабораторной диагностики

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Заведующий отделом - врач клинической лабораторной диагностики/биолог | 1 должность |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | 1 должность на 25 000 литров заготовленной плазмы в год (устанавливаются при использовании автоматических анализаторов); 1 должность на 2 000 литров заготовленной плазмы в год (устанавливаются при использовании полуавтоматических и неавтоматизированных процессов лабораторной диагностики) |
| Старший лаборант (старший медицинский лабораторный техник (старший фельдшер-лаборант), старший медицинский технолог) | 1 должность |
| Лаборант; медицинский технолог; медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 1 должность на 12 500 литров заготовленной плазмы в год (устанавливаются при использовании автоматических анализаторов); 1 должность на 1 000 литров заготовленной плазмы в год (устанавливаются при использовании полуавтоматических и неавтоматизированных процессов лабораторной диагностики) |
| Медицинский регистратор | 1 должность на 50 000 литров заготовленной плазмы в год (устанавливаются при использовании автоматических анализаторов); 1 должность на 3 000 литров заготовленной плазмы в год (устанавливаются при использовании полуавтоматических и неавтоматизированных процессов лабораторной диагностики) |
| Санитар (санитарка) | 1 должность на 25 000 литров заготовленной плазмы в год |

### Приложение № 9

### к требованиям к организации деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов по заготовке, хранению, транспортировке донорской крови

### и (или) ее компонентов, включая штатные нормативы и стандарт оснащения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

### от ___   ____________2026 г. № _____

### Стандарт оснащения плазмоцентра

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования | Требуемое количество (единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Медицинское оборудование |  |  |  |  |
| 1. | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы напольные электронные медицинские | 1 на 1 кабинет для первичного осмотра доноров |
| 2. | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 на 1 кабинет для первичного осмотра доноров |
| 3. | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 на 1 врача- специалиста |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
| 4. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 на 1 врача- специалиста |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 5. | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр медицинский электронный инфракрасный | 1 на 1 кабинет для первичного осмотра доноров |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |  |  |
|  | 341690 | Термометр для пациента беспроводной, одноразового использования |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
| 6. | 130570 | Анализатор гематологический для in vitro диагностики, полуавтоматический | Анализатор гематологический | 1 |
|  | 130690 | Анализатор гематологический для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
| 7. | 124480 | Пипетка механическая | Дозатор пипеточный | 3 |
|  | 124540 | Микропипетка механическая |  |  |
|  | 187260 | Микропипетка с ручным заполнением |  |  |
|  | 292310 | Пипетка электронная, многофункциональная |  |  |
|  | 292390 | Микропипетка электронная |  |  |
|  | 261390 | Дозатор жидкости лабораторный, ручной |  |  |
| 8. | 126460 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор автоматический наружный | 1 |
|  | 126470 | Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 262430 | Дефибриллятор внешний автоматический для использования непрофессионалами с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 9. | 279940 | Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Комплект противошоковый | 1 |
|  | 279960 | Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 10. | 262900 | Система афереза | Аппарат автоматического донорского плазмафереза/цитоплазмафереза | 1 на 10 000 донаций плазмы методом афереза в год, но не менее 1 |
| 11. | 145090 | Камера морозильная для плазмы крови | Установка для замораживания плазмы крови и биологических продуктов | 1 на 10 000 литров цельной крови в год, но не менее 1 |
|  | 330070 | Камера морозильная лабораторная контактная быстрой заморозки |  |  |
| 12. | 145700 | Весы для взвешивания крови | Весы электронные настольные медицинские | 1 |
|  | 261490 | Весы лабораторные, электронные |  |  |
|  | 292280 | Весы прецизионные электронные |  |  |
| 13. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка фильтрационная | 1 |
|  | 131960 | Стойка для внутривенных вливаний, с потолочным креплением |  |  |
| 14. | 145090 | Камера морозильная для плазмы крови | Камера сборная теплоизоляционная, низкотемпературная для хранения компонентов/Морозильник медицинский (ниже -25° C) | Не менее 1 определяется объемом хранения плазмы |
|  | 321680 | Холодильник/морозильник для крови |  |  |
| 15. | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло донорское стационарное | 1 на 1 аппарат автоматического донорского плазмафереза/цитоплазмафереза |
|  | 259880 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием |  |  |
| 16. | 202290 | Облучатель крови in vitro ультрафиолетовый | Система инактивации вирусов в плазме крови (предусматривается в случае заготовки облученных компонентов донорской крови) | Не менее 1 |
| 17. | 342090 | Разделитель/запаиватель для трубки пакета с донорской кровью | Запаиватель для трубок | 1 на 1 донорское кресло |
|  | 359240 | Разделитель/запаиватель для трубки пакета с донорской кровью |  |  |
| 18 | 116950 | Устройство для запаивания пакетов | Устройство для стерильного соединения трубок пластикатных контейнеров | 2 |
|  | 342100 | Устройство для запаивания полимерных магистралей, ручное |  |  |
| 19 | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский (+2° - +6° C) | не менее 2 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
|  | 321680 | Холодильник/морозильник для крови |  |  |
|  | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории |  |  |
|  | 355180 | Холодильник/инкубатор для крови |  |  |
| 20. | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Тележка медицинская | Не менее 4 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 21. | 201670 | Каталка больничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
|  | 201690 | Каталка больничная, с ручным управлением |  |  |
|  | 207270 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, ручные |  |  |
| 22. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив напольный для вливаний инфузионных растворов (предусматривается при отсутствии штатива в составе донорского кресла и медицинского изделия (аппарата) для заготовки донорской крови и (или) ее компонентов) | 1 на 1 донорское кресло |
|  | 131960 | Стойка для внутривенных вливаний, с потолочным креплением |  |  |
| 23. | 145490 | Контейнер для хранения или культивирования крови/тканей | Термоконтейнер переносной для кратковременного хранения крови и кровезаменителей | Не менее 2 |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
|  | 348440 | Контейнер для транспортировки пакетов с кровью |  |  |
| 24. | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Контейнер для транспортировки образцов крови | 2 |
| 25. | 108710 | Контейнер лабораторный общего назначения, многоразового использования | Термоконтейнер для транспортировки реагентов | 2 |
|  | 108740 | Контейнер лабораторный общего назначения, нестерильный |  |  |
|  | 108750 | Контейнер лабораторный общего назначения, стерильный |  |  |
| 26. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Бак многоразовый с тележкой для сбора, хранения медицинских отходов | Не менее 3 |
| 27. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 (определяется объемом помещения и характеристиками оборудования) |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 28. | 335420 | Установка аппаратного обеззараживания/обезвреживания и деструкции медицинских отходов | Установка для деструкции и обеззараживания медицинских отходов | 1 |
| 29. | 348970 | Термопринтер | Термотрансферный принтер этикеток | Не менее 1 |
| 30. | 361930 | Индикатор температуры для медицинских продуктов, электронный | Терморегистратор | Не менее 1 (определяется по числу медицинских изделий для хранения и транспортировки донорской крови и (или) ее компонентов, образцов крови |
| ### Прочее оборудование |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования |  | Требуемое количество (единиц) |  |
| 31. | Автоматизированное рабочее место, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе |  | 1 на 1 медицинского работника |  |
| 32. | Принтер |  | Не менее 1 каждого оборудования, либо взамен принтера, копировального аппарата и сканера предусматривается многофункциональное устройство - 1 |  |
| 33. | Копировальный аппарат |  |  |  |
| 34. | Сканер |  |  |  |
| 35. | Источник бесперебойного питания |  | Не менее 1 (определяется по числу аппаратов для плазмафереза/плазмоцита фереза и рабочих мест) |  |
| 36. | Сканер штрих-кодов |  | не менее 1 |  |
| 37. | Комплекс технических средств для создания сегмента единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов (далее – базы данных донорства крови и ее компонентов) |  | Не менее 1 (определяется конфигурацией технических средств, рекомендованной оператором базы данных донорства крови и ее компонентов) |  |
| Дополнительное оснащение |  |  |  |  |
| Медицинское оборудование |  |  |  |  |
| 38. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Стол рабочий | 1 на 1 рабочее место |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 39. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Стол компьютерный | 1 на 1 рабочее место |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 40. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Табурет/стул | Не менее 1 |
|  | 260310 | Табурет/стул общего назначения |  |  |
| 41. | 261570 | Стеллаж лабораторный | Шкаф для хранения медицинской документации | Не менее 1 |
|  | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |  |  |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
|  | 156900 | Мебель для палаты пациента |  |  |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 42. | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф для картотеки/шкаф для архива | Не менее 1 |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
|  | 156900 | Мебель для палаты пациента |  |  |
| 43. | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для хранения лекарственных средств и медицинских изделий | Не менее 1 |
|  | 156900 | Мебель для палаты пациента |  |  |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 43. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Тумба под медицинское оборудование | Не менее 1 (определяется по числу медицинских изделий, установка которых не может быть осуществлена на пол) |
|  | 261570 | Стеллаж лабораторный |  |  |
|  | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов |  |  |
|  | 184150 | Тумбочка прикроватная |  |  |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
| 45. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Мебель лабораторная (комплект) | 1 на 1 рабочее место |
|  | 261570 | Стеллаж лабораторный |  |  |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 46. | 156900 | Мебель для палаты пациента | Мебель медицинская (комплект) | 1 на 1 рабочее место |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 47. | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Не менее 1 |
| Дополнительное оснащение медицинской организации в структуре которой функционирует плазмоцентр |  |  |  |  |
| #### Медицинское оборудование |  |  |  |  |
| 48. | 130570 | Анализатор гематологический для in vitro диагностики, полуавтоматический | Анализатор гематологический | 1 |
| 49. | 124480 | Пипетка механическая | Дозатор пипеточный | 6 |
|  | 124540 | Микропипетка механическая |  |  |
|  | 187260 | Микропипетка с ручным заполнением |  |  |
|  | 292310 | Пипетка электронная, многофункциональная |  |  |
|  | 292390 | Микропипетка электронная |  |  |
|  | 261390 | Дозатор жидкости лабораторный, ручной |  |  |
| 50. | 284890 | Перемешиватель растворов | Шейкер для перемешивания пробирок с кровью | 1 |
| 51. | 261700 | Встряхиватель лабораторный | Встряхиватель медицинский вибрационный | 1 |
| 52. | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский (+2° - +6° C) | Не менее 2 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
|  | 321680 | Холодильник/морозильник для крови |  |  |
|  | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории |  |  |
|  | 355180 | Холодильник/инкубатор для крови |  |  |
| 53. | 361930 | Индикатор температуры для медицинских продуктов, электронный | Терморегистратор | Не менее 1 (определяется по числу медицинских изделий для хранения и транспортировки донорской крови и (или) ее компонентов, образцов крови |
| 54. | 228180 | Бокс ламинарный | Шкаф биологической безопасности (предусматривается для лабораторий, не использующих медицинские изделия для автоматизированного выделения нуклеиновых кислот) | Не менее 2 |
|  | 273230 | Бокс биологической безопасности класса II |  |  |
| 55. | 261210 | Коагулометр для in vitro диагностики, лабораторный, полуавтоматический | Коагулометр | 1 |
|  | 261740 | Коагулометр для in vitro диагностики, лабораторный, автоматический |  |  |
| 56. | 214590 | Центрифуга цитологическая | Центрифуга лабораторная медицинская настольная | 2 |
|  | 238940 | Центрифуга для микрогематокрита |  |  |
|  | 248410 | Центрифуга для микрообразцов |  |  |
|  | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения |  |  |
| 57. | 165080 | pH-метр для in vitro диагностики | pH-метр (предусматривается для организаций службы крови, имеющих лицензию на приготовление питательных сред) | 1 |
| 58. | 321680 | Холодильник/морозильник для крови | Морозильник медицинский (ниже -25° C, для хранения контрольных сывороток) | 1 |
|  | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории |  |  |
| 59. | 215800 | Размораживатель плазмы крови | Аппарат для быстрого размораживания плазмы, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов | 1 |
| 60. | 124570 | Весы прецизионные механические | Весы электронные медицинские (диапазон измерений 0,1 - 1000 г, класс точности: II высокий) | 1 |
|  | 145700 | Весы для взвешивания крови |  |  |
|  | 261490 | Весы лабораторные, электронные |  |  |
|  | 292280 | Весы прецизионные электронные |  |  |
| 61. | 245230 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов для in vitro диагностики, автоматический | Анализатор бактериологический | 1 |
|  | 245240 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов для in vitro диагностики, ручной |  |  |
|  | 245250 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
|  | 144210 | Анализатор культуры крови ИВД, автоматический |  |  |
| 62. | 135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля для in vitro диагностики, стационарный, полуавтоматический | Анализатор биохимический | 1 |
|  | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля для in vitro диагностики, портативный, автоматический |  |  |
|  | 135270 | Анализатор биохимический метаболического профиля для in vitro диагностики, портативный, полуавтоматический |  |  |
|  | 135280 | Анализатор биохимический метаболического профиля для in vitro диагностики, стационарный, автоматический |  |  |
|  | 140890 | Анализатор биохимический на сухой химии для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
|  | 140900 | Анализатор биохимический на сухой химии для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
|  | 181710 | Анализатор биохимический центрифужный для in vitro диагностики |  |  |
|  | 261610 | Анализатор биохимический многоканальный для in vitro диагностики, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
|  | 261710 | Анализатор биохимический одноканальный для in vitro диагностики, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 287890 | Анализатор многоканальный биохимический для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента, питание от сети |  |  |
|  | 287910 | Анализатор одноканальный биохимический для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 340380 | Анализатор многоканальный биохимический для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента, питание от батареи |  |  |
|  | 261550 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 261770 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
| 63. | 342090 | Разделитель/запаиватель для трубки пакета с донорской кровью | Запаиватель для трубок | 1 |
| 64. | 348440 | Контейнер для транспортировки пакетов с кровью | Термоконтейнер переносной для кратковременного хранения крови и кровезаменителей | Не менее 2 |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
| 65. | 267520 | Набор для забора проб воздуха | Аппарат для забора воздуха | 1 |
| 66. | 111930 | Стерилизатор на основе гамма-излучения | Стерилизатор медицинский | Не менее 1 |
|  | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный |  |  |
|  | 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |  |  |
|  | 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |  |  |
|  | 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |  |  |
|  | 173090 | Стерилизатор сухожаровой |  |  |
|  | 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |  |  |
|  | 188040 | Стерилизатор-кипятильник |  |  |
|  | 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |  |  |
|  | 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |  |  |
|  | 215790 | Стерилизатор плазменный |  |  |
|  | 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |  |  |
|  | 253700 | Стерилизатор паровой |  |  |
|  | 253710 | Стерилизатор микроволновой |  |  |
|  | 264730 | Стерилизатор на основе диоксида хлора |  |  |
|  | 291960 | Стерилизатор электролитический |  |  |
|  | 292340 | Стерилизатор электронно-лучевой |  |  |
|  | 303850 | Стерилизатор рентгеновский |  |  |
|  | 330780 | Стерилизатор паровой |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 67. | 187180 | Система очистки воды комбинированная | Система очистки воды (предусматривается для организаций, использующих методики, требующие очищенную воду) | 1 |
| 68. | 292460 | Система для электрофореза для in vitro диагностики, полуавтоматическая | Система электрофореза белков | 1 |
|  | 292450 | Система для электрофореза для in vitro диагностики, автоматическая |  |  |
| 69. | 214590 | Центрифуга цитологическая | Центрифуга лабораторная медицинская | 1 на 5 000 исследований в год |
|  | 238940 | Центрифуга для микрогематокрита |  |  |
|  | 248410 | Центрифуга для микрообразцов |  |  |
|  | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения |  |  |
|  | 143900 | Центрифуга для банка крови |  |  |
|  | 342590 | Центрифуга лабораторная клиническая КЛК |  |  |
|  | 260430 | Центрифуга лабораторная ЦПА1-12. |  |  |
|  | 260340 | Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-12 |  |  |
|  | 214590 | Центрифуга медицинская лабораторная |  |  |
|  | 117910 | Центрифуга лабораторная |  |  |
|  | 260430 | ID-Центрифуга лабораторная настольная для ID-карт |  |  |
| 70. | 231690 | Анализатор иммуногематологический/для банка крови для in vitro диагностики, автоматический | Анализатор иммуногематологический | 1 |
|  | 231700 | Анализатор иммуногематологический для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
|  | 144760 | Анализатор групп крови/скрининг антител для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
| 71. | 232840 | Термостат лабораторный для чистых помещений | Термостат электрический суховоздушный (предусматривается для организаций, не оснащенных иммуногематологическим автоматическим анализатором) | 2 |
|  | 261720 | Термостат лабораторный |  |  |
| 72. | 108720 | Инкубатор для ID-карт | Оборудование для инкубации гелевых карт или кассет (предусматривается для организаций, не оснащенных автоматическим анализатором) | 1 |
| 73. | 136360 | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп | 1 |
|  | 262800 | Микроскоп световой флуоресцентный |  |  |
|  | 151480 | Микроскоп световой фазоконтрастный |  |  |
|  | 157950 | Микроскоп стереоскопический |  |  |
|  | 230830 | Микроскоп электронный сканирующий/просвечивающий |  |  |
|  | 230850 | Микроскоп лазерный сканирующий конфокальный |  |  |
|  | 230860 | Микроскоп электронный сканирующий |  |  |
|  | 248530 | Система микроскопического анализа клеток для in vitro диагностики |  |  |
|  | 269620 | Микроскоп световой инвертированный |  |  |
|  | 327470 | Набор с темнопольным микроскопом для взятия образцов крови/анализа |  |  |
| 74. | 217380 | Анализатор иммуноферментный для in vitro диагностики, автоматический | Анализатор иммуноферментный/анализатор хемилюминесцентный | Не менее 1 (определяется характеристиками оборудования) |
|  | 217390 | Анализатор иммуноферментный для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
|  | 186000 | Анализатор иммунохемилюминесцентный для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
|  | 325350 | Иммунофлуоресцентный/спектрофотометрический анализатор для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 165450 | Анализатор иммунологический с магнитными частицами для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
|  | 165460 | Анализатор иммунологический с магнитными частицами для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
|  | 183020 | Анализатор иммунологический многоканальный для in vitro диагностики Д, автоматический |  |  |
|  | 186010 | Анализатор иммунохемилюминесцентный для in vitro диагностики, полуавтоматический |  |  |
| 75. | 122990 | Морозильник медицинский низкотемпературный | Морозильник фармацевтический (-40° C) | Не менее 1 (определяется характеристиками медицинского изделия) |
| 76. | 173910 | Амплификатор изотермический для in vitro диагностики, лабораторный, полуавтоматический | Анализатор для молекулярно-биологических исследований | Не менее 1 (определяется характеристиками медицинского изделия |
|  | 173930 | Амплификатор изотермический для in vitro диагностики, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 215980 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) для in vitro диагностики, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 216020 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) для in vitro диагностики, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
|  | 346030 | Амплификатор изотермический для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 347450 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) для in vitro диагностики, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 216000 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) для in vitro диагностики, ручной |  |  |
| 77. | 247500 | Устройство промывающее для микропланшетов ИВД, автоматическое | Промыватель микропланшетов (предусматривается для организаций, использующих анализатор иммуноферментный полуавтоматический) | 2 |
| 78. | 318660 | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот ИВД, автоматическое | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот (предусматривается для организаций, использующих анализатор для молекулярно-биологических исследований полуавтоматический или ручной) | 1 |

### Стандарт оснащения плазмоцентра передвижного типа 
(для выездных форм работы)

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования | Требуемое количество (единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинское оборудование |  |  |  |  |
| 1. | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло донорское мобильное | 1 на 15 донаций на выезд |
|  | 259880 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием |  |  |
| 2. | 262900 | Система афереза | Аппарат автоматического донорского плазмафереза/цитоплазмафереза | 1 на 1 кресло донорское мобильное |
| 3. | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 на 1 врача- специалиста |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
| 4. | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр медицинский электронный инфракрасный | Определяется по числу кабинетов для первичного осмотра доноров |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |  |  |
|  | 341690 | Термометр для пациента беспроводной, одноразового использования |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
| 5. | 126460 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор автоматический наружный | 1 |
|  | 126470 | Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 262430 | Дефибриллятор внешний автоматический для использования непрофессионалами с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 6. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка фильтрационная | 1 |
|  | 131960 | Стойка для внутривенных вливаний, с потолочным креплением |  |  |
| 7. | 279940 | Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Комплект противошоковый | 1 |
|  | 279960 | Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 8. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив напольный для вливаний инфузионных растворов (предусматривается при отсутствии штатива в составе донорского кресла и медицинского изделия (аппарата) для заготовки донорской крови и (или) ее компонентов) | 1 на 2 кресла донорских мобильных |
| 9. | 342090 | Разделитель/запаиватель для трубки пакета с донорской кровью | Запаиватель для трубок | 1 на 2 кресла донорских мобильных |
|  | 359240 | Разделитель/запаиватель для трубки пакета с донорской кровью |  |  |
| 10. | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Контейнер для транспортировки образцов крови | По количеству образцов крови |
|  | 293380 | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови |  |  |
| 11. | 130570 | Анализатор гематологический для in vitro диагностики, полуавтоматический | Анализатор гематологический | По числу штатных единиц лаборанта; медицинского технолога; медицинского лабораторного техника (фельдшера-лаборанта) |
|  | 130690 | Анализатор гематологический для in vitro диагностики, автоматический |  |  |
| 12. | 361930 | Индикатор температуры для медицинских продуктов, электронный | Терморегистратор | Не менее 1 (определяется по числу медицинских изделий для хранения и транспортировки донорской крови и (или) ее компонентов, образцов крови |
| 13. | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский (температура +2 - +6° C) | Количество определяется необходимым объемом хранения донорской крови и (или) ее компонентов |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
|  | 321680 | Холодильник/морозильник для крови |  |  |
|  | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории |  |  |
| 14. | 336370 | Комплекс передвижной автомобильный для заготовки крови | Мобильный комплекс заготовки крови | Наличие определяется необходимостью проведения заготовки плазмы при применении выездных форм работы |

Пункт 46 части 1 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2012 г. № 686 «Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств».

Статья 17 Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» 
(далее – Федеральный закон № 125-ФЗ).

Статья 16 Федерального закона № 125-ФЗ.

Часть 6 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ).

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2026 г № 41337.

Статья 6 Федерального закона № 125-ФЗ.

Статьи 20 и 21 Федерального закона № 125-ФЗ.

Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона № 323-ФЗ.

Часть 1 статьи 91 Федерального закона № 323-ФЗ.

Статья 16 Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»
(далее – Федеральный закон № 125-ФЗ).

Пункт 77 Правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2025 г. № 641 (далее – Правила № 641).

Часть 6 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ).

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2026 г № 41337.

Статьи 20 и 21 Федерального закона № 125-ФЗ.

Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона № 323-ФЗ.

Часть 1 статьи 91 Федерального закона № 323.

Статья 6 Федерального закона № 125-ФЗ.

Часть 6 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ).

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2026 г № 41337.

Статьи 20 и 21 Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ).

Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона № 323-ФЗ.

Часть 1 статьи 91 Федерального закона № 323-ФЗ.

Статья 6 Федерального закона № 125-ФЗ.